МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

ГОСТ
33045—
2014

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ
ВОДА
Методы определения азотсодержащих веществ
(ISO 6777:1984, NEQ)
Издание официальное

Москва
Стандартмнформ
2015

ГОСТ 33045—2014
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандар-
тизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положе-
ния» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударствен-
ные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия,
применения, обновления и отмены».
Сведения о стандарте
1		ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Протектор» совместно с Закры-
тым акционерным обществом «Центр исследования и контроля воды»
2		ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, Техническим
комитетом по стандартизации ТК 343 «Качество воды»
3		ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про-
токол от 20 октября 2014 г. № 71-П)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по
МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа
по стандартизации	
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь	
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан	
Киргизия	KG	Кыргызстандарт	
Россия	RU	Росстандарт	

4		Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных поло-жений международно-
го стандарта ISO 6777:1984 Water quality — Determination of nitrites. Molecular absorption spectrometric
method (Качество воды. Определение нитритов. Молекулярно-абсорбционный спектрометрический ме-
тод) в части раздела 7.
Степень соответствия — неэквивалентная (NEQ)
5		Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября
2014 г. № 1535-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33045-2014 введен в действие в качестве на-
ционального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г.
6		ВЗАМЕН ГОСТ 4192-82, ГОСТ 18826-73
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информаци-
онном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном
информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или от-
мены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном
информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уве-
домление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в
сети Интернет
© Стандартинформ, 2015
В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроиз-
веден. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии
Содержание
1		Область применения	1
2		Нормативные ссылки	 1
3		Отбор проб	2
4		Требования к условиям проведения измерений	3
5		Фотометрический метод определения содержания аммиака и ионов аммония (суммарно)
с использованием реактива Несслера	(метод А) 	3
6		Фотометрический метод определения содержания нитритов с использованием сульфаниловой
кислоты (метод Б) 	11
7		Фотометрический метод определения содержания азота нитритов с использованием
4-аминобензолсульфонамида (метод В)	12
8		Фотометрический метод определения содержания азота нитратов с использованием
фенолдисульфокислоты (метод Г)	15
9		Фотометрический метод определения содержания нитратов с использованием салициловокислого
натрия (метод Д) 	17
Библиография	20
ill
В каком месте	Напечатано	Должно быть	
Раздел 2	ГОСТ 4144—79 Реактивы. Калий
азотистокислый. Технические условия	ГОСТ 4217—77 Реактивы. Калий азот-
нокислый. Технические условия	
Пункт 8.2.	Калий азотнокислый по ГОСТ 4144,	Калий азотнокислый по ГОСТ 4217,	
Шестой абзац	ч. д. а.	ч. д. а.	
Пункт 9.3.1.	Например, для приготовления	Например, для приготовления 100 см3	
Первый абзац	100 см3 рабочего раствора в мерную
колбу вместимостью 100 см3 вносят
1 см3 СО состава водных растворов
нитрат-ионов или 10 см3 основного рас*
твора по 8.3.1 и доводят объем раство-
ра в колбе до метки дистиллированной
водой	рабочего раствора в мерную колбу вме-
стимостью 100 см3 вносят 1 см3 СО со-
става водных растворов нитрат-ионов и
доводят объем раствора в колбе до мет-
ки дистиллированной водой.	
(ИУС № 1 2017 г.)
ГОСТ 33045—2014
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ВОДА
Методы определения азотсодержащих веществ
Water Methods for determination of nitrogen-containing matters
Дата введения — 2016—01—01
1		Область применения
Настоящий стандарт распространяется на питьевую (в том числе расфасованную в емкости), при-
родную (поверхностную и подземную) и сточную воду и устанавливает следующие методы определе-
ния содержания минеральных азотсодержащих веществ:
-		фотометрический метод определения содержания аммиака и ионов аммония (суммарно) с ре-
активом Несслера при массовой концентрации от 0,1 до 3,0 мг/дм3 без разбавления пробы. При не-
обходимости определения более высоких концентраций пробу разбавляют, но не более чем в 100 раз
(метод А);
-		фотометрический метод определения содержания нитритов с использованием сульфаниловой
кислоты при массовой концентрации от 0,003 до 0,3 мг/дм3 без разбавления пробы. При необходимости
определения более высоких концентраций пробу разбавляют, но не более чем в 100 раз (метод Б);
-		фотометрический метод определения азота нитритов с использованием 4-аминобензол-
сульфонамида при массовой концентрации от 0,25 до 10,0 мг/дм3 (метод В);
-		фотометрический метод определения содержания азота нитратов с использованием фенолди-
сульфоновой кислоты при массовой концентрации от 0,1 до 6,0 мг/дм3 (метод Г):
-		фотометрический метод определения содержания нитратов с использованием салициловокис-
лого натрия при массовой концентрации от 0,1 до 2.0 мг/дм3 без разбавления пробы. При необходимо-
сти определения более высоких концентраций пробу разбавляют, но не более чем в 100 раз (метод Д).
Для определения нитритов арбитражным является метод Б, для нитратов — метод Д.
2		Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные
стандарты:
ГОСТ OIMLR 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавто-
матического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ 17.1.5.05—85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхност-
ных и морских вод, льда и атмосферных осадков
ГОСТ 61—75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия
ГОСТ 83—79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия
ГОСТ 1277—75 Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия
ГОСТ 1770—74 (IS0 1042—83, ISO 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры,
мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 2493—75 Реактивы. Калий фосфорнокислый двузамещенный З-водный. Технические усло-
вия
ГОСТ 3760-79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия.
ГОСТ 3773—72 Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия
Издание официальное
ГОСТ 4144—79 Реактивы. Калий азотистокислый. Технические условия
ГОСТ 4197—74 Реактивы. Натрий азотистокислый. Технические условия
ГОСТ 4198-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия
ГОСТ 4199-76 Реактивы. Натрий тетраборнокислый 10-водный. Технические условия
ГОСТ 4204—77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия
ГОСТ 4238—77 Реактивы. Квасцы алюмоаммонийные. Техические условия
ГОСТ 4328—77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия
ГОСТ 4329—77 Реактивы. Квасцы алюмокалиевые. Технические условия
ГОСТ 4517—87 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, при-
меняемых при анализе
ГОСТ 4525—77 Реактивы. Кобальт хлористый 6-водный. Технические условия
ГОСТ ИСО 5725-6—2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов из-
мерений. Часть 6. Использование значений точности на практике*
ГОСТ 5845—79 Реактивы. Калий-натрий виннокилый 4-водный. Технические условия
ГОСТ 6552—80 Реактивы. Кислота ортофосфорная. Технические условия
ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
ГОСТ 12026—76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
ГОСТ 14919—83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие тех-
нические условия
ГОСТ ИСО/МЭК17025—2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровоч-
ных лабораторий
ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора
ГОСТ 20298—74 Смолы ионообменные. Катиониты. Технические условия
ГОСТ 20015—88 Хлороформ технический. Технические условия
ГОСТ 24147—80 Аммиак водный особой чистоты. Технические условия
ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры
и размеры
ГОСТ 27068—86 Реактивы. Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Техниче-
ские условия
ГОСТ 28311—89 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы
испытаний
ГОСТ 29169—91 (ИСО 648—77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой
ГОСТ 29227—91 (ИСО 835-1—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные.
Часть 1. Общие требования
ГОСТ 31861—2012 Вода. Общие требования к отбору проб
ГОСТ 31862—2012 Вода питьевая. Отбор проб
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности
ГОСТ 32220-2013 Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю
«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам еже-
месячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен-
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку
3		Отбор проб
3.1		Пробы воды отбирают по ГОСТ 31861. ГОСТ 31862 и ГОСТ 17.1.5.05 объемом не менее 500 см3
в емкости из полимерных материалов.
3.2		Пробы воды, если они не могут быть проанализированы сразу, хранят при температуре от
2 °C до 8 °C не более 1 сут.
3.3		Пробы консервируют добавлением серной кислоты из расчета 1 см3 концентрированной сер-
ной кислоты на 1000 см3 воды (метод А) или добавлением хлороформа из расчета 2 — 4 см3 хлорофор-
ма на 1000 см3 воды (методы Б, В, Г и Д) и проводят определение не позднее чем через 2 сут.
3.4		Отбор проб литьевой воды, расфасованной в емкости, сроки и условия хранения — по
ГОСТ 32220.
4		Требования к условиям проведения измерений
4.1		При подготовке и проведении измерений необходимо соблюдать условия, установленные в
руководствах по эксплуатации или в паспортах средств измерений и вспомогательного оборудования.
4.2		Измерения объемов воды и растворов проводят при температуре окружающей среды от 15 °C
до 25 °C. Допускается готовить растворы других номинальных объемов при условии соблюдения соот-
ношений между объемами растворов и аликвот или массами навесок реагентов, регламентированных
в настоящем стандарте.
Растворы следует хранить при комнатной температуре, если условия хранения не оговорены от-
дельно.
4.3		Лаборатории, проводящие определения, а также компетентность испытателей, должны соот-
ветствовать требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025.
5		Фотометрический метод определения содержания аммиака и ионов
аммония (суммарно) с использованием реактива Несслера (метод А)
5.1		Сущность метода
Настоящий метод основан на способности аммиака и ионов аммония взаимодействовать с реак-
тивом Несслера с образованием окрашенного в желто-коричневый цвет соединения с последующим
фотометрическим определением и расчетом массовой концентрации определяемых компонентов в
пробе исследуемой воды.
5.1.1		Мешающие влияния
Мешающее влияние остаточного активного хлора устраняют добавлением эквивалентного коли-
чества серноватистокиспого натрия; жесткости — добавлением раствора виннокислого калия-натрия
и большого количества железа; цветности и мутности — осветлением гидроокисью алюминия, суль-
фатом алюминия, сульфатом цинка или сульфатом меди с последующей фильтрацией осветленных
растворов.
5.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы
Фотометр, спектрофотометр, фотоэлектроколориметр, фотометрический анализатор (далее —
прибор), позволяющие измерять оптическую плотность раствора в диапазоне длин волн от 400 до 600
нм при допускаемой абсолютной погрешности измерения спектрального коэффициента пропускания
не более ± 2 % в оптических кюветах с толщиной поглощающего свет слоя от 1 до 5 см.
Межгосударственные стандартные образцы (МСО) состава водных растворов ионов аммония
массовой концентрации 1 г/дм3, с допускаемой относительной погрешностью аттестованного значения
при доверительной вероятности Р = 0,95 не более ± 2 %.
Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1 высокого или специального класса точно-
сти с ценой деления (дискретностью отсчета) 0,1 мг, с наибольшим пределом взвешивания 220 и 500 г.
pH-метр любого типа, обеспечивающий измерение pH с допускаемой абсолютной погрешностью
± 0,05 единиц pH.
Колбы мерные 2-50-2, 2-100-2, 2-200-2, 2-1000-2 по ГОСТ 1770.
Цилиндры мерные 2-10,2-100, 2-500, 2-1000 по ГОСТ 1770.
Пипетки градуированные 1-1-2-1; 1-1-2-2; 1-1-2-5; 1-1-2-10 или других типов и исполнений по
ГОСТ 29227.
Дозаторы пипеточные переменного объема с метрологическими характеристиками по
ГОСТ 28311.
Колбонагреватель любого типа или водяная баня любого типа.
Электропечь лабораторная муфельная, поддерживающая температуру от 80 °C до 300 °C с по-
грешностью не более ± 20 °C.
Холодильник бытовой любого типа, обеспечивающий температуру от 2 °C до 8 °C.
Колбы конические по ГОСТ 25336, вместимостью 100,1000,1500 см3.
Чашки выпарительные по ГОСТ 9147, вместимостью 100 или 150 см3.
Стаканы по ГОСТ 9147, вместимостью 500 и 1000 см3.
Воронки стеклянные для фильтрования по ГОСТ 25336.
Стаканы лабораторные по ГОСТ 25336.
Колбы плоскодонные по ГОСТ 25336, вместимостью 500 и 250 см3.
Установка для обыкновенной перегонки или перегонки с водяным паром.
Фильтр мембранный с диаметром пор 0,45 мкм.
Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026.
Фильтр обеззоленный «белая» и «синяя» лента.
Аммиак по ГОСТ 3760,25 %-ный водный раствор.
Аммоний хлористый по ГОСТ 3773, ч. д. а.
Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) 5-водный по ГОСТ 27068, х. ч. или стандарт-
титр (фиксанал) тиосульфата натрия.
Калий-натрий виннокислый 4-водный по ГОСТ 5845, ч. д. а.
Калий фосфорнокислый однозамещенный по ГОСТ 4198. х. ч. или ч. д. а.
Калий фосфорнокислый двузамещенный по ГОСТ 2493, х. ч. или ч. д. а.
Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, х. ч. или ч. д. а.
Натрий тетраборнокислый по ГОСТ 4199, х. ч. или ч. д. а.
Натрий углекислый по ГОСТ 83. х. ч.
Квасцы алюмокалиевые по ГОСТ 4329 или квасцы алюмоаммонийные по ГОСТ 4238, ч. д. а.
Кислота серная по ГОСТ 4204. ч. д. а.
Реактив Несслера.
Вода, не уступающая по значениям массовой концентрации веществ, восстанавливающих КМпО4,
и удельной электрической проводимости значениям по ГОСТ 6709 (далее —дистиллированная вода).
Хлороформ (трихлорметан) по ГОСТ 20015.
Уголь активированный марки БАУ.
Катиониты по ГОСТ 20298.
Примечание — Допускается применять другие средства измерений, вспомогательные устройства с
метрологическими и техническими характеристиками и реактивы по качеству не ниже указанных в настоящем
стандарте.
5.3		Подготовка к проведению измерений
5.3.1		Приготовление безаммиачной воды
Дистиллированную воду проверяют на содержание аммиака и ионов аммония (к 5 см3 воды при-
бавляют 0,1 см3 реактива Несслера, приготовленного, например, по ГОСТ 4517, пункт 2.134). При об-
наружении аммиака (появляется желтоватое окрашивание) дистиллированную воду пропускают через
колонку с активированным углем, катионитом в Н*-форме или кипятят в колбе до уменьшения объема
на 1/3. Затем повторно проверяют на отсутствие аммиака и ионов аммония.
На безаммиачной дистиллированной воде (далее —дистиллированная вода) готовят реактивы и
растворы, ее используют в анализе для разбавления пробы.
5.3.2		Приготовление основного раствора массовой концентрации ионов аммония 1 мг/см3
(при отсутствии МСО по 5.2)
В мерную колбу вместимостью 1000 см3 вносят 2,965 г хлористого аммония, предварительно вы-
сушенного до постоянной массы при температуре от 100 °C до 105 °C, растворяют в небольшом коли-
честве дистиллированной воды (5.3.1) и доводят до метки этой же водой.
Срок хранения раствора в емкости из темного стекла — не более 1 года.
Раствор пригоден к использованию, если нет помутнения, хлопьев, осадка.
5.3.3		Приготовление рабочего раствора массовой концентрации ионов аммония 0,05 мг/см3
В мерную колбу вместимостью 100 см3 вносят 5 см3 основного раствора (5.3.2) или стандартного
образца (СО) состава водных растворов ионов аммония номинальной массовой концентрацией 1 г/дм3
(5.2) и доводят до метки дистиллированной водой (5.3.1).
Раствор готовят в день использования.
5.3.4		Приготовление реактива Несслера
Применяют готовый реактив по 5.2 или готовят его по ГОСТ 4517 пункт 2.134 на безаммиачной
дистиллированной воде (5.3.1).
Срок хранения раствора — не более 3 лет.
5.3.5		Приготовление раствора виннокислого калия-натрия
В мерную колбу вместимостью 1000 см3 , наполовину заполненную дистиллированной водой
(5.3.1) вносят 500 г виннокислого калия-натрия и доводят до метки дистиллированной водой (5.3.1).
Затем прибавляют 5 —10 см3 реактива Несслера (5.3.4).
После осветления раствор не должен содержать ион аммония (контроль по качественной реакции
раствора с реактивом Несслера — отсутствие окраски), в противном случае прибавляют еще 2 — 5 см3
реактива Несслера (5.3.4).
Срок хранения раствора — не более 6 мес.
5.3.6		Приготовление суспензии гидроокиси алюминия
В колбу вместимостью 1000 см3 вносят 125 г алюмокалиевых квасцов (5.2) и растворяют в 1000 см3
дистиллированной воды (5.3.1), нагревают до 60 °C и постепенно прибавляют 55 см3 25 %-ного раство-
ра аммиака (5.2) при постоянном перемешивании.
После отстаивания осадок переносят в большой стакан и промывают декантацией дистиллиро-
ванной водой (5.3.1) до отсутствия реакции на аммиак. Контроль промывки осуществляют по каче-
ственной реакции промывной воды с реактивом Несслера (5.3.4). Промывку проводят до исчезновения
окраски при контроле.
Срок хранения - не более 1 года.
5.3.7		Приготовление основного раствора серноватистокислого натрия молярной концен-
трации 0,1 моль/дм3
В мерной колбе вместимостью 1000 см3, наполовину заполненной дистиллированной водой, рас-
творяют 25,0 г серноватистокислого натрия, добавляют 0,2 г углекислого натрия и доводят объем рас-
твора в колбе до метки дистиллированной водой. В случае применения стандарт-титра (фиксанала)
раствор готовят в соответствии с инструкцией по приготовлению.
Срок хранения раствора в емкости из темного стекла в защищенном от прямых солнечных лучей
месте — не более 3 мес.
5.3.8		Приготовление рабочего раствора серноватистокислого натрия молярной концентра-
ции 0,01 моль/дм3
В мерную колбу вместимостью 1000 см3 вносят 100 см3 основного раствора серноватистокислого
натрия молярной концентрации 0,1 моль/дм3 (5.3.7), добавляют 0,2 г углекислого натрия и доводят объ-
ем раствора в колбе до метки дистиллированной водой по 5.3.1.
Срок хранения раствора в емкости из темного стекла — не более 3 мес.
5.3.9		Приготовление раствора тетраборнокислого натрия молярной концентрации 0,025
моль/дм3
9,5 г 10-водного тетраборнокислого натрия растворяют в мерной колбе вместимостью 1000 см3 в
дистиллированной воде по 5.3.1.
Срок хранения раствора — не более 3 мес.
5.3.10		Приготовление раствора гидроокиси натрия молярной концентрации 0,1 моль/дм3
В мерной колбе вместимостью 1000 см3, наполовину заполненной дистиллированной водой по
5.3.1, растворяют 4 г гидроокиси натрия и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой
по 5.3.1.
Срок хранения раствора в емкости из полимерных материалов — не более 3 мес.
5.3.11		Приготовление боратного буферного раствора со значением pH 9,5
В мерной колбе вместимостью 1000 см3 к 500 см3 раствора тетраборнокислого натрия молярной
концентрации 0,025 моль/дм3 (5.3.9) приливают 88 см3 раствора гидроокиси натрия молярной концен-
трации 0,1 моль/дм3 (5.3.10) и разбавляют до 1 дм3 дистиллированной водой по 5.3.1.
Срок хранения раствора — не более 3 мес.
5.3.12		Приготовление фосфатного буферного раствора со значением pH 7,4
В мерной колбе вместимостью 1000 см3 растворяют 14,3 г безводного однозамещенного фос-
форнокислого калия и 68,8 г безводного двузамещенного фосфорнокислого калия в дистиллированной
воде по 5.3.1.
Срок хранения раствора — не более 3 мес.
5.3.13		Приготовление раствора серной кислоты молярной концентрацией 1 моль/дм3
В мерную колбу вместимостью 10ОО см3, заполненную на 150 — 200 см3 дистиллированной водой
по 5.3.1, вносят небольшими порциями при перемешивании 27,3 см3 серной кислоты и доводят объем
раствора до метки дистиллированной водой (5.3.1).
Срок хранения раствора — не более 1 года.
5.3.14		Приготовление раствора гидроокиси натрия массовой долей 40 %
В фарфоровом стакане вместимостью 500 см3 в 60 см3 дистиллированной воды по 5.3.1 осторож-
но при перемешивании порциями растворяют 40 г гидроокиси натрия.
Срок хранения раствора в емкости из полимерных материалов — не более 1 года.
5.3.15		Приготовление градуировочных растворов
5.3.15.1		В мерные колбы вместимостью 50 см3 каждая вносят 0.0; 0,1; 0,2; 0.5; 1,0; 1,5; 2,0; 3.0 см3
рабочего раствора (5.3.3) и доводят до метки дистиллированной водой (5.3.1).
Массовая концентрация ионов аммония в приготовленных градуировочных растворах составляет
соответственно 0.0; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3.0 мг/дм3.
Градуировочный раствор, не содержащий ионов аммиака, является холостой пробой для градуи-
ровки.
Градуировочные растворы готовят в день использования.
5.3.15.2		Подготовка градуировочных растворов к измерениям
В каждую колбу с градуировочными растворами (5.3.15.1) прибавляют 1 см3 раствора виннокис-
лого калия-натрия (5.3.5), перемешивают, затем прибавляют 1 см3 реактива Несслера (5.3.4) и снова
перемешивают. Через 10 мин проводят градуировку по 5.3.17.
5.3.16		Подготовка прибора
Подготовку прибора к работе проводят в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуа-
тации прибора.
5.3.17		Градуировка прибора
5.3.17.1		Измеряют оптическую плотность подготовленных градуировочных растворов и холостой
пробы (5.3.15.2) три раза при длине волны от 400 до 425 нм в оптической кювете с выбранной толщиной
поглощающего слоя, используя в качестве раствора сравнения дистиллированную воду (5.3.1).
Для каждого градуировочного раствора и холостой пробы рассчитывают среднеарифметическое
значение полученных значений оптической плотности.
5.3.17.2		Устанавливают градуировочную характеристику в виде зависимости среднеарифметиче-
ских значений оптической плотности градуировочных растворов за вычетом среднеарифметического
значения оптической плотности холостой пробы от массовой концентрации ионов аммония. При этом
если прибор снабжен компьютерной (микропроцессорной) системой сбора и обработки информации,
то коэффициент градуировочной характеристики К, мг/( дм3 ед.опт.пл), устанавливают в соответствии с
руководством (инструкцией) по эксплуатации прибора, в противном случае его рассчитывают методом
наименьших квадратов по формуле
ЕсгА
к=1т—•	(D
/)2
м
где С, — массовая концентрация ионов аммония в /-м градуировочном растворе, мг/дм3;
At — среднеарифметическое значение оптической плотности /-ого градуировочного раствора за выче-
том среднеарифметического значения оптической плотности для холостой пробы, ед. опт. пл.;
(— число градуировочных растворов.
Примечание — В случае, если компьютерная (микропроцессорная) система сбора и обработки ин-
формации прибора рассчитывает угловой коэффициент Ь, то коэффициент градуировочной характеристики (К)
устанавливают равным 1/Ь.
5.3.17.3		Контроль приемлемости градуировочной характеристики
Контроль приемлемости градуировочной характеристики с использованием компьютерной (ми-
кропроцессорной) системы сбора и обработки информации проводят в соответствии с руководством
(инструкцией) по эксплуатации прибора.

Если прибор не имеет программного обеспечения, предусматривающего проведение автомати-
зированной градуировки, то полученную градуировочную характеристику контролируют, рассчитывая
для каждого градуировочного раствора значение коэффициента градуировочной характеристики Кр
мг/(дм3 • ед. опт. пл.), по формуле
где С, — массовая концентрация ионов аммония в i-м градуировочном растворе, мг/дм3;
А, — среднеарифметическое значение оптической плотности i-ro градуировочного раствора за вы
четом среднеарифметического значения оптической плотности холостой пробы, ед. опт. пл.
Результаты контроля признают удовлетворительными, если выполняется условие

100

(3)

где /^- — значение коэффициента градуировочной характеристики /-го градуировочного раствора, рас-
считанного по формуле (2);
К—значение коэффициента градуировочной характеристики, рассчитанного по формуле (1) при
градуировке прибора;
N — норматив контроля приемлемости градуировочной характеристики, равный 10 %.
Если условие (3) не выполняется, то установление градуировочной характеристики повторяют.
Градуировку также проводят после ремонта прибора и смены реактивов.
5.3.17.4		Контроль стабильности градуировочной характеристики
Стабильность градуировочной характеристики контролируют с каждой серией проб. Для контроля
используют два или три градуировочных раствора по 5.3.15.
Проводят измерение контрольных градуировочных растворов по 5.3.17.1.
Градуировочную характеристику считают стабильной при выполнении условия
XrD-C

(4)

KXjLSL—^Кгр,
гдеХрр — массовая концентрации ионов аммония в градуировочном растворе, полученная при кон-
трольном измерении, мг/дм3;
С— массовая концентрация ионов аммония в градуировочном растворе полученная по процеду-
ре приготовления, мг/дм3;
— норматив контроля стабильности градуировочной характеристики, равный 10 %.
Если условие (4) не выполняется, то проводят повторное измерение для этого градуировочного
раствора (свежеприготовленного). Если градуировочная характеристика вновь нестабильна, выясняют
причины нестабильности, устраняют их и повторяют контроль с использованием не менее двух других
свежеприготовленных градуировочных растворов. При повторном обнаружении нестабильности уста-
навливают новую градуировочную характеристику.
5.3.18		Подготовка пробы исследуемой воды
5.3.18.1		Устранение мешающих влияний
При содержании в пробе исследуемой воды активного остаточного хлора в количестве более
0.5 мг/дм3 добавляют эквивалентное количество раствора серноватистокислого натрия по 5.3.8 (опре-
деляют в отдельной аликвоте пробы исследуемой воды по ГОСТ 18190).
Мутную или цветную воду (при цветности выше 20°, например, по ГОСТ 31868) подвергают
коагуляции гидроокисью алюминия следующим образом: на 250—300 см3 исследуемой воды прибавля-
ют 2—5 см3 суспензии гидроокиси алюминия (5.3.6), встряхивают вручную, после осветления отбирают
прозрачный слой для анализа. При необходимости воду с коагулянтом фильтруют через обеззоленный
фильтр «синяя лента», предварительно промытый горячей дистиллированной водой (5.3.1) до отсут-
ствия в фильтрате ионов аммония. Контроль промывки осуществляют по качественной реакции про-
мывной воды с реактивом Несслера (5.3.4). Промывку проводят до исчезновения окраски при контроле.
При фильтровании пробы первые порции фильтрата от 30 до 50 см3 отбрасывают.
5.3.18.2		Подготовка проб с отгонкой
5.3.18.2.1		Отгонку аммиака из исследуемой пробы (раздел 3) выполняют, как правило, для проб
сточных вод. Отгонку аммиака из исследуемой пробы (раздел 3). содержащей легко гидролизуемые
органические соединения, проводят при значении pH 7.4, добавляя к пробе фосфатный буферный
раствор (5.3.12). В присутствии цианатов и большинства азотсодержащих органических соединений
используют боратный буферный раствор со значением pH 9.5 (5.3.11). При необходимости анализа
сточных вод предприятий, образующих в процессе производства фенолы (сбрасывающие содержащие
фенол сточные воды), к пробе добавляют раствор гидроокиси натрия массовой долей 40 % до значения
pH 9,5 (5.3.14). Если присутствуют вещества, гидролизующиеся в щелочной среде, то отгонку проводят
дважды: сначала при значении pH 7,4, собирая отгон в разбавленный раствор серной кислоты, потом
подщелачивают этот отгон до сильнощелочной реакции и отгоняют повторно, собирая отгон в раствор
борной кислоты или дистиллированную воду (5.3.1).
5.3.18.2.2		Если проба содержит большое количество взвешенных веществ или нефтепродуктов,
ее предварительно фильтруют через фильтр «белая лента». Мешающие влияния (5.1.1) устраняют по
5.3.18.1.
5.3.18.2.3		В колбу для отгона помещают 400 см3 анализируемой пробы или отгона при pH 7,4,
или меньший объем, доведенный до 400 см3 дистиллированной водой по 5.3.1. Затем, в зависимости
от предполагаемых загрязнений, приливают 25 см3 буферного раствора со значением pH 9,5 (5.3.11),
или 20 см3 раствора гидроокиси натрия с массовой долей 40 % (5.3.14). В приемник наливают 50 см3
раствора борной кислоты и устанавливают объем жидкости так, чтобы конец холодильника был погру-
жен в нее, добавляя при необходимости дистиллированную воду по 5.3.1. Отгоняют примерно 300 см3
жидкости, отгон количественно переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3, добавляют водный
раствор серной кислоты молярной концентрации 1 моль/дм3 (5.3.13) до значения pH 6,0. и разбавляют
до метки дистиллированной водой по 5.3.1. Далее пробу готовят по 5.3.18.3.
5.3.18.3		К 50 см3 исследуемой (раздел 3), осветленной (5.3.18.1) или подготовленной (5.3.18.2)
пробы (или к меньшему объему, содержащему не более 0,15 мг NH4* и разбавленному дистиллиро-
ванной водой по 5.3.1 до 50 см3) прибавляют 1 см3 раствора виннокислого калия-натрия (5.3.5), пере-
мешивают, затем прибавляют 1 см3 реактива Несслера (5.3.4) и снова перемешивают. Через 10 мин
проводят определение по 5.4.
5.4		Проведение измерений
Измеряют оптическую плотность аликвоты подготовленной пробы исследуемой воды (5.3.18.3),
как при построении градуировочной характеристики (5.3.17.1) с последующим расчетом массовой кон-
центрации аммиака и ионов аммония (5.5). В качестве холостой пробы используют дистиллированную
воду, подготовленную аналогично пробе исследуемой воды (5.3.18.3).
5.5		Обработка результатов измерений
5.5.1		При наличии компьютерной (микропроцессорной) системы сбора и обработки информации
порядок обработки результатов определяется руководством (инструкцией) по эксплуатации прибора.
5.5.2		При отсутствии компьютерной (микропроцессорной) системы сбора и обработки информа-
ции массовую концентрацию аммиака и ионов аммония в пробе исследуемой воды X, мг/дм3, рассчи-
тывают по формуле (кроме проб, подготовленных по 5.3.18.2)
V_K-A Vk-f
Х =	(5)
где К—коэффициент градуировочной характеристики, рассчитанный по формуле (1). мг/(дм3ед.опт.
пл.);
А — измеренное значение оптической плотности пробы анализируемой воды за вычетом измерен-
ного значения оптической плотности холостой пробы, ед. опт. пл.;
V* — вместимость мерной колбы, использованной при подготовке пробы анализируемой воды для
измерения (в данном случае равен 50 см3), см3;
V— объем аликвоты пробы, взятой для анализа, см3;
f— коэффициент разбавления пробы анализируемой воды, при этом если пробу не разбавляли, то
f принимают равным 1, если разбавляли, то Г рассчитывают по формуле

(б)
где VL— вместимость мерной колбы, использованной при разбавлении пробы анализируемой воды.
см3;
Уа — объем аликвоты пробы анализируемой воды, взятый для разбавления, см3.
Примечание — При расчете учитывают объемы кислоты, добавленной в пробу (раздел 3).
Для проб, подготовленных по 5.3.18.2 значение X, мг/дм3 рассчитывают по формуле:
х _K-A-VK-V,-f
V2‘Vm	(7\
где Vx — вместимость мерной колбы, использованной при подготовке пробы анализируемой воды для
измерения (в данном случае равен 50 см3), см3;
V1 — объем отгона, см3;
V2— объем пробы анализируемой воды, взятый на отгон, см3;
Уан — объем отгона, взятый для измерений, см3.
5.5.3		При необходимости представления результата в пересчете на массовую концентрацию ам-
монийного азота результат, полученный по формуле (5) или (7), умножают на коэффициент 0,78.
5.5.4		При необходимости проверки приемлемости результатов в условиях повторяемости полу-
чают два результата измерений массовой концентрации аммиака и ионов аммония. В этом случае за
результат измерений содержания аммиака и ионов аммония принимают среднеарифметическое зна-
чение результатов параллельных определений Ху и Х2 в двух аликвотах пробы воды при выполнении
условия
2ОО|Х,-X2|ir(Xl +Хг).
где г— значение предела повторяемости по таблице 1, %.
При невыполнении условия (8) используют методы проверки приемлемости результатов парал-
лельных определений и установления окончательного результата измерений согласно ГОСТ ИСО 5725-6
(подраздел 5.2) или рекомендации [1].
Примечание — При получении результатов измерений в двух лабораториях за результат измерений_при-
нимают среднеарифметическое значение результатов измерений, полученных в двух лабораториях Х]ла6 и Х2лаб
при выполнении условия

(9)

200|Х1лаб - Х2лаб| £ R^XinaS + Хглаб).
где Я — значение предела воспроизводимости по таблице 1.%.
При невыполнении условия (9) для проверки приемлемости в условиях воспроизводимости каж-
дая лаборатория должна выполнить процедуры согласно ГОСТ ИСО 5725-6 (пункты 5.2.2; 5.3.2.2) или
рекомендации [1].
5.6		Метрологические характеристики
Метод обеспечивает получение результатов измерения с метрологическими характеристиками, не
превышающими значений, приведенных в таблице 1. при доверительной вероятности Р- 0,95.
Т а бл и ца1
Диапазон измерений массовой
концентрации
аммиака и ионов аммония,
мг/дм3	Предел повторяемости
(относительное значение
допускаемого расхождения
между двумя результатами
параллельных определений,
полученными в условиях
повторяемости при
Р=0.95)г.%	Предел воспроизводимости
(относительное значение
допускаемого расхождения
между двумя результатами
определений, полученными в
условиях воспроизводимости
при Р = 0,95) R, %	Показатель точности
(границы* относи-
тельной погрешности
при Р = 0,95)
±6,%	
От 0,10 до 0,15включ.	30	42	30	
Св. 0,15 до 3,0 включ.	20	28	20	
Св. 3.0 до 300 включ.	14	20	14	
* Установленные численные значения границ относительной погрешности соответствуют численным зна-
чениям расширенной неопределенности (в относительных единицах) Оотн при коэффициенте охвата к = 2.	

5.7		Контроль качества результатов измерений
Контроль качества результатов измерений в лаборатории предусматривает проведение контроля
стабильности результатов измерений с учетом требований ГОСТ ИСО 5725-6 (раздел 6) или руковод-
ства (2].
5.8		Оформление результатов измерений
Результаты измерений регистрируют в протоколе испытаний, который оформляют в соответствии
с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК17025. При этом протокол испытаний должен содержать ссылку на на-
стоящий стандарт с указанием метода определения.
Результаты измерений массовой концентрации аммиака и ионов аммония X, мг/дм3, представля-
ют в виде
Х±Д, либоХ±С/,	(10)
где Д—абсолютная погрешность измерений массовой концентрации аммиака и ионов аммония.
мг/дм3, рассчитываемая по формуле
Д = 0,01-З Х,	(11)
где 3 — относительная погрешность измерения массовой концентрации аммиака и ионов аммония по
таблице 1. %;
U — расширенная неопределенность при коэффициенте охвата к = 2, мг/дм3, рассчитываемая по
формуле
I/= 0.01 t/0THX,	(12)
где 1/отн — расширенная неопределенность, %, при коэффициенте охвата к = 2 по таблице 1.
Допускается результат измерений представлять в виде
X ± Д^, мг/дм3,	(13)
при условии Дддб < Д. где Дтб — значение показателя точности измерений (доверительные границы
абсолютной погрешности измерений при Р=0,95), установленное при реализации настоящего метода в
лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений
X±Um6, мг/дм3.	(14)
при условии С/лаб < U, где — значение расширенной неопределенности, установленное при реа-
лизации настоящего метода в лаборатории с учетом рекомедаций (3] и обеспечиваемое контролем
стабильности результатов измерений в лаборатории.
Численное значение результата измерений должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и
абсолютное значение характеристики погрешности, выраженное в миллиграммах на кубический деци-
метр и округленное до двух значащих цифр.
6		Фотометрический метод определения содержания нитритов
с использованием сульфаниловой кислоты (метод Б)
6.1		Сущность метода
Сущность метода заключается во взаимодействии нитритов в исследуемой пробе воды с суль-
фаниловой кислотой в присутствии 1-нафтиламина с образованием красно-фиолетового окрашенного
соединения с последующим фотометрическим определением и расчетом массовой концентрации ни-
тритов в пробе исследуемой воды.
6.1.1		Мешающие влияния
Мешающее влияние мутности и цветности пробы исследуемой воды устраняют осветлением про-
бы гидроокисью алюминия (5.3.18.1).
6.2		Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы — по 5.2 со сле-
дующими уточнениями:
Межгосударственные стандартные образцы (МСО) состава водных растворов нитрит — ионов
массовой концентрации 1 г/дм3 с допускаемой относительной погрешностью аттестованного значения
при доверительной вероятности Р= 0.95 не более ±2 %.
Колбы мерные 2-200-2 по ГОСТ 1770.
Кислота уксусная ледяная по ГОСТ 61, х. ч.
Натрий азотистокислый (или нитрит натрия) по ГОСТ 4197, ч. д. а.
Реактив Грисса.
6.3		Подготовка к проведению измерений — по 5.3 со следующими уточнениями.
6.3.1		Приготовление основного раствора азотистокислого натрия массовой концентрации
нитритов 1 мг/см3 (при отсутствии МСО по 6.2)
В мерной колбе вместимостью 100 см3 , наполовину заполненной дистиллированной водой (5.2),
растворяют 0,1497 г азотистокислого натрия и доводят до метки дистиллированной водой.
Приготовленный раствор консервируют добавлением 1 см3 хлороформа.
Срок хранения раствора в емкости из темного стекла — не более 1 мес.
Раствор пригоден к использованию, если нет помутнения, хлопьев, осадка.
6.3.2		Приготовление рабочего раствора азотистокислого натрия массовой концентрации
нитритов 0,001 мг/см3
В мерную колбу вместимостью 100 см3, дозатором вносят 0,1 см3 основного раствора (6.3.1) или
стандартного образца состава водных растворов нитрит-ионов номинальной массовой концентрацией
1 г/дм3 (6.2) и доводят до метки дистиллированной водой (5.2).
Раствор готовят в день использования.
6.3.3		Приготовление 12 %-ного раствора уксусной кислоты
В мерную колбу вместимостью 200 см3, наполовину заполненную дистиллированной водой (5.2)
вносят 25 см3 ледяной уксусной кислоты и доводят до метки дистиллированной водой.
Срок хранения раствора — не более 1 года.
6.3.4		Приготовление реактива Грисса
Применяют готовый реактив по 6.2 или готовят его по по ГОСТ 4517 пункт 2.130 на дистиллиро-
ванной воде.
Срок хранения раствора — не более 2 мес.
6.3.5		Приготовление раствора реактива Грисса в уксусной кислоте
В колбу вместимостью 150 см3 вносят 100 см312 %-ного раствора уксусной кислоты (6.3.3) и осто-
рожно добавляют 10,0 г реактива Грисса (6.3.4) до растворения.
Срок хранения раствора — не более 2 мес. Признаком непригодности раствора является появле-
ние розовой окраски.
6.3.6		Приготовление градуировочных растворов
6.3.6.1		В мерные колбы вместимостью 50 см3 каждая вносят 0.0; 0,1; 0,2; 0.5; 1,0; 2,0; 5.0; 10,0;
15,0 см3 рабочего раствора (6.3.2) и доводят до метки дистиллированной водой (5.2).
Массовая концентрация нитритов в приготовленных градуировочных растворах составляет соот-
ветственно 0,0; 0,002; 0,004; 0,01; 0,02; 0,04; 0,10; 0,20; 0,30 мг/дм3.
Градуировочный раствор, не содержащий нитрита (с массовой концентрацией нитрита, равной
нулю), является холостой пробой для градуировки.
Градуировочные растворы готовят вдень использования.
6.3.6.2		Подготовка градуировочных растворов к измерениям
В каждую колбу с градуировочными растворами (6.3.6.1) прибавляют 2 см3 раствора реактива
Грисса (6.3.5), перемешивают. Через 40 мин выдерживания пробы при комнатной температуре или че-
рез 10 мин (при помещении пробы в водяную баню при температуре от 50 °C до 60 °C с последующим
охлаждением) проводят измерения по 6.3.7.
6.3.7		Градуировка прибора — аналогична 5.3.17 с учетом применения градуировочных растворов,
подготовленных по 6.3.6.2, и измерений их оптической плотности при длине волны 520 нм по отноше-
нию к дистиллированной воде по 5.2. Контроль приемлемости и стабильности полученной градуировоч-
ной характеристики проводят аналогично 5.3.17.3 и 5.3.17.4.
6.3.8		Подготовка пробы исследуемой воды
К 50 см3 исследуемой (раздел 3) или осветленной (5.3.18.1) пробы (или к меньшему объему, со-
держащему не более 0,3 мг нитритов, разбавленному дистиллированной водой по 5.2 до 50 см3) при-
бавляют 2 см3 раствора реактива Грисса (6.3.4), перемешивают. Через 40 мин выдерживания пробы
при комнатной температуре или через 10 мин (при помещении пробы в водяную баню при температуре
от 50 °C до 60 °C с последующим охлаждением) проводят определение по 6.4.
6.4		Проведение измерений
Измеряют оптическую плотность анализируемой пробы воды (6.3.8), как при построении градуи-
ровочной характеристики (6.3.7). В качестве холостой пробы используют дистиллированную воду (5.2),
подготовленную аналогично пробе исследуемой воды (6.3.8).
6.5		Обработка результатов измерений
6.5.1		Массовую концентрацию нитритов в пробе С, мг/дм3, рассчитывают по 5.5, используя фор-
мулу (5).
6.5.2		При необходимости представления результата в пересчете на массовую концентрацию ни-
тритов азота результат, полученный по 6.5.1, умножают на коэффициент 0,304.
6.6		Метрологические характеристики
Метод обеспечивает получение результатов измерения с метрологическими характеристиками, не
превышающими значений, приведенных в таблице 2, при доверительной вероятности Р- 0,95.
Т а бл и ца 2
Диапазон измерений массовой
концентрации нитритов.
мг/дм3	Предел повторяемости (отно-
сительное значение допускае-
мого расхождения между двумя
результатами параллельных
определений, полученными в
условиях повторяемости при
Р=0,95)г.%	Предел воспроизводимости (от-
носительное значение допускае-
мого расхождения между двумя
результатами определений,
полученными в условиях воспро-
изводимости при Р * 0,95)
R.%	Показатель точно-
сти (границы*
относительной
погрешности
при Р - 0,95)
tfi.%	
От 0,003 до 0,15 включ.	50	70	50	
Св. 0,15 до 0,3 включ	38	53	38	
Св. 0,3 до 30 включ.	25	35	25	

* Установленные численные значения границ относительной погрешности соответствуют численным зна-
чениям расширенной неопределенности (в относительных единицах) U0TH при коэффициенте охвата к = 2.
6.7		Контроль качества результатов измерений — по 5.7.
6.8		Оформление результатов измерений — по 5.8 с учетом данных таблицы 2.
7		Фотометрический метод определения содержания азота нитритов с
использованием 4-аминобензолсульфонамида (метод В)
7.1		Сущность метода
Сущность метода заключается во взаимодействии нитритов в исследуемой пробе с
4-аминобензолсульфонамидом в присутствии ортофосфорной кислоты при значении pH 1,9, с образо-
12
ванием окрашенного соединения с последующим фотометрическим определением и расчетом массо-
вой концентрации азота нитритов в пробе исследуемой воды.
7.1.1		Мешающие влияния
Мешающие влияния оказывают ионы хлора, тиосульфата, железа (III) и полифосфат натрия. Ме-
шающие влияния, устраняют нейтрализацией пробы до значения pH от 6,0 до 8,5 и дальнейшим ее
фильтрованием или разбавлением.
7.2		Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы — по 6.2 со сле-
дующими уточнениями:
Колбы мерные 2-250-2 по ГОСТ 1770.
Ортофосфорная кислота по ГОСТ 6552, х. ч.
4-аминобензолсульфонамид (или сульфаниламид) (NH2C6H4SO2NH2) с массовой долей основно-
го вещества не менее 97 %. CAS*: 63-74-1.
М-1(1-нафтил)-1,2-диаминоэтандигидрохлорид (C10H7-NH-CH2-CH2-NH2-2HCI) с массовой долей
основного вещества не менее 97 % CAS*: 1465-25-4.
7.3		Подготовка к проведению измерений — по 5.3 со следующими уточнениями:
7.3.1		Приготовление раствора ортофосфорной кислоты молярной концентрации 1,5 моль/дм3
В мерную колбу вместимостью 250 см3, наполовину заполненную дистиллированной водой (5.2),
добавляют пипеткой 25 см3 ортофосфорной кислоты и перемешивают, охлаждают до комнатной темпе-
ратуры и доводят до метки дистиллированной водой.
Срок хранения раствора в емкости из темного стекла — не более 6 мес.
7.3.2		Приготовление окрашивающего реактива
В химический стакан вместимостью 1000 см3, наполовину заполненный дистиллированной водой
(5.2), добавляют 100 см3 раствора ортофосфорной кислоты (7.3.1), затем вносят 40,0 г 4- аминобен-
золсульфонамида и 2,0 г М-1(1-нафтил)-1,2-диаминоэтандигидрохлорида. Раствор переносят количе-
ственно в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доводят до метки дистиллированной водой и хорошо
перемешивают.
Срок хранения раствора в емкости из темного стекла при температуре от 2 °C до 8 °C — не более
1 мес.
7.3.3		Приготовление основного раствора нитрита натрия массовой концентрации 100 мг/дм3
в пересчете на азот
В мерную колбу вместимостью 1000 см3 вносят примерно 750 см3 дистиллированной воды (5.2),
добавляют 0,4922 г нитрита натрия, высушенного при температуре 105 °C в течение 2 ч, и доводят до
метки дистиллированной водой.
Срок хранения раствора в закрытой емкости из темного стекла при температуре от 2 °C до 8 °C —
не более 1 мес.
7.3.4		Приготовление рабочего раствора нитрита натрия массовой концентрации 1,00 мг/дм3
в пересчете на азот
В мерную колбу вместимостью 500 см3 пипеткой вносят 5 см3 основного раствора нитрита натрия
(7.3.3) и доводят до метки дистиллированной водой (5.2).
Раствор готовят в день использования.
7.3.5		Приготовление градуировочных растворов
Градуировочные растворы готовят следующим способом: в девять мерных колб вместимостью
50 см3 каждая вносят рабочий раствор нитрита натрия (7.3.4) в объемах, приведенных в таблице 3, затем
разбавляют содержимое каждой колбы дистиллированной водой (5.2) и доводят объем до 40,0 см3.
Таблица 3 — Приготовление градуировочных растворов и выбор кюветы для измерений в зависимости от
концентрации азота
Объем рабочего раствора нитрита
натрия по 7.3.4, см3	Масса нитрита (в пересчете на азот)
в градуировочном растворе, мкг	Толщина оптического слоя кюветы, мм	
0,00	0,00	50	
0,50	0,50	50	
1,00	1,00	50	
CAS (Chemical Abstracts Service) - код международной классификации химической продукции.
Окончание таблицы 3
Объем рабочего раствора нитрита
натрия по 7.3.4. см3	Масса нитрита (в пересчете на азот)
в градуировочном растворе, мкг	Толщина оптического слоя кюветы, мм	
1,50	1,50	50	
2,00	2,00	50	
2,50	2,50	50	
5,00	5,00	10	
7,50	7,50	10	
10,00	10.00	10	

Градуировочный раствор, не содержащий нитрита натрия (с массовой концентрацией нитрита,
равной нулю), является холостой пробой для градуировки.
Градуировочные растворы готовят в день использования.
7.3.6		Градуировка прибора — аналогична 5.3.17 с учетом применения градуировочных растворов,
приготовленных по 7.3.5, и измерения их оптической плотности при длине волны 540 нм по отношению
к раствору сравнения (дистиллированной воде по 5.2) и применения кювет с толщиной оптического
слоя, приведенной в таблице 3. Измерение оптической плотности градуировочных растворов с массой
азота нитритов до 2,50 мкг включительно проводят в кюветах с толщиной оптического слоя 50 мм, а с
массой азота нитритов свыше 2,50 мкг — в кюветах с толщиной оптического слоя 10 мм, получая, таким
образом, две градуировочные характеристики.
7.3.7		Подготовка пробы исследуемой воды
7.3.7.1		Если пробы исследуемой воды содержат взвешенные вещества, то до отбора исследуе-
мой аликвоты пробы их осаждают или фильтруют пробу через мембранный фильтр с порами диаме-
тром 0,45 мкм.
7.3.7.2		В мерную колбу вместимостью 50 см3 вносят пипеткой отобранный объем аликвоты пробы
не более 40 см3 и, при необходимости, доводят дистиллированной водой до 40 см3, добавляют пипет-
кой 1,0 см3 окрашивающего реактива (7.3.2), тщательно перемешивают и доводят до метки дистилли-
рованной водой (5.2). Перемешивают и дают отстояться. Значение pH раствора должно быть 1,9 ± 0,1.
Примечание —Доведение объема до 40,0 см3 необходимо чтобы гарантировать значение pH 1,9 ± 0,1
после добавления реактива.
7.3.7.3		Если щелочность пробы высока и pH не достигает значения (1,9 ± ±0,1), то после обработки
исследуемой аликвоты пробы и доведения исследуемого объема до 40 см3 перед разбавлением нужно
дополнительно ввести раствор ортофосфорной кислоты (7.3.1), чтобы получить необходимое значение
pH. Метод допускает содержание гидрокарбонатов до 300 мг/дм3 в исследуемом объеме 40 см3 без от-
клонения от установленного значения pH.
Через 20 мин после добавления реактива проводят измерения по 7.4.
7.3.7.4		Если интенсивность окраски анализируемой аликвоты может помешать измерению опти-
ческой плотности, то анализируемую аликвоту обрабатывают вторично по 7.3.7.2, заменив реактив по
7.3.2		на 1 см3 раствора ортофосфорной кислоты по 7.3.1.
7.4		Проведение измерений
Измеряют оптическую плотность анализируемой пробы воды (7.3.7). как при построении градуи-
ровочной характеристики (7.3.6). В качестве холостой пробы используют дистиллированную воду, под-
готовленную по 7.3.7.2.
7.5		Обработка результатов измерений
7.5.1		Обработка результатов измерений — по 5.5 с использованием формул (5), (7). (8) и (9).
7.5.2		Полученный результат представляет собой массовую концентрацию азота нитритов (мг/дм3).
При необходимости представления результатов в виде массовой концентрации нитрит-ионов необходи-
мо результат, полученный по 7.5.1, умножить на коэффициент 3,29.
7.6		Метрологические характеристики
Метод обеспечивает получение результатов измерения с метрологическими характеристиками, не
превышающими значений, приведенных в таблице 4, при доверительной вероятности Р = 0,95.
Таблица 4
Диапазон измерений
массовой концентрации
азота нитритов, мг/дм3	Предел повторяемости
(относительное значение до-
пускаемого расхождения между
двумя результатами параллель-
ных определений,полученными
в условиях повторяемости при
Р=О,95) г.%	Предел воспроизводимости
(относительное значение до-
пускаемого расхождения между
двумя результатами определе-
ний. полученными в условиях
воспроизводимости при Р = 0.95)
R.%	Показатель т
очности (границы*
относительной по-
грешности при
Р=0,95) ±5. %	
От 0,25 до 2,5 включ.	30	42	30	
Св. 2,5 до 10,0 включ.	18	25	18	
* Установленные численные значения границ относительной погрешности соответствуют численным зна-
чениям расширенной неопределенности (в относительных единицах) UOTH при коэффициенте охвата к = 2.	

7.7		Контроль качества результатов измерений — по 5.7.
7.8		Оформление результатов измерений — по 5.8 с учетом данных таблицы 4.
8		Фотометрический метод определения содержания азота нитратов
с использованием фенолдисульфокислоты (метод Г)
8.1		Сущность метода
Сущность метода заключается во взаимодействии нитратов с фенолдисульфоновой кислотой с
образованием нитропроизводных фенола, которые со щелочами образуют окрашенные в желтый цвет
соединения, и последующим фотометрическим определением и расчетом массовой концентрации азо-
та нитратов в пробе исследуемой воды.
8.1.1		Мешающие влияния
Определению мешают хлориды в концентрации более 10 мг/дм3. Их влияние устраняют при под-
готовке пробы исследуемой воды к анализу добавлением сернокислого серебра. При содержании ни-
тритов более 0,7 мг/дм3 получают завышенные результаты (обычно в питьевой воде нитриты в этих
концентрациях не встречаются).
Определению мешает мутность и цветность воды более 20°—25ф цветности. Мешающее влияние
мутности и цветности пробы исследуемой воды устраняют осветлением пробы гидроокисью алюминия
по 8.3.7.1.
8.2		Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы — по 5.2 со сле-
дующими уточнениями.
Межгосударственные стандартные образцы (МСО) состава водных растворов нитрат-ионов мас-
совой концентрации 1 г/дм3 с допускаемой относительной погрешностью аттестованного значения при
доверительной вероятности Р = 0,95 не более ± 2 %.
Колбы мерные 2-100-2, 2-500-2 по ГОСТ 1770.
Обратный холодильник по ГОСТ 25336.
Квасцы алюмоаммонийные (алюминий-аммоний сернокислый) по ГОСТ 4238.
Калий азотнокислый по ГОСТ 4144, ч. д. а.
Фенол кристаллический, ч. д. а.
Серебро сернокислое по ГОСТ 1277, ч. д. а.
Аммиак водный по ГОСТ 24147.
8.3		Подготовка к проведению измерений — по 5.3 со следующими уточнениями:
8.3.1		Приготовление основного раствора азотнокислого калия массовой концентрации ни-
тратного азота 0,1 мг/см3
В мерную колбу вместимостью 1000 см3, наполовину заполненную дистиллированной водой (5.2),
вносят 0,7218 г азотнокислого калия, высушенного при температуре (105 ± 2) °C, добавляют 1 см3 хло-
роформа и доводят до метки дистиллированной водой.
Допускается приготовление раствора из стандартного образца по 8.2 в соответствии с инструкци-
ей по применению.
Срок хранения раствора — не более 3 мес.
8.3.2		Приготовление фенолдисульфокислоты
В колбу вместимостью 250 см3, соединенную с обратным холодильником, вносят 25 г кристал-
лического бесцветного фенола, добавляют 150 см3 концентрированной серной кислоты, затем колбу
нагревают в течение 6 ч на водяной бане.
Срок хранения раствора в емкости из темного стекла с притертой пробкой — не более 1 мес.
8.3.3		Приготовление рабочего раствора азотнокислого калия массовой концентрации ни-
тратного азота 0,01 мг/см3
В фарфоровую чашку вносят 50 см3 основного раствора азотнокислого калия (8.3.1), выпаривают
досуха на водяной бане, затем к охлажденному сухому остатку добавляют 2 см3 фенолдисульфоновой
кислоты (8.3.2) и тщательно растирают стеклянной палочкой до полного смешивания с сухим остатком.
Затем добавляют несколько кубических сантиметров дистиллированной воды, количественно перено-
сят в мерную колбу вместимостью 500 см3 и доводят объем до метки дистиллированной водой.
Допускается приготовление раствора из стандартного образца (8.2), следуя инструкции по при-
готовлению, разработанной изготовителем.
Раствор готовят в день использования.
8.3.4		Приготовление раствора сернокислого серебра
В мерную колбу вместимостью 1000 см3, наполовину заполненную дистиллированной водой (5.2),
вносят 4,39 г сернокислого серебра и доводят до метки дистиллированной водой.
1 см3 раствора приблизительно эквивалентен 1 мг СГ“.
Срок хранения раствора в емкости из темного стекла с притертой пробкой — не более 1 мес.
8.3.5		Приготовление градуировочных растворов
В мерные колбы вместимостью 50 см3 каждая вносят 0,0; 0,5; 0,7; 1,0; 1,5; 2,0; 3,5; 6,0; 10; 15; 20
и 30 см3 рабочего раствора азотнокислого калия (8.3.3), добавляют по 2 см3 фенолдисульфоновой кис-
лоты (8.3.2), (5 — 6) см3 раствора аммиака по 8.2 и доводят до метки дистиллированной водой (5.2).
Примечание — Если используют мерные колбы вместимостью 100 см3, количество рабочего раство-
ра удваивают, что соответствует содержанию нитратного азота в градуировочных растворах от 0,1 до 6,0 мг/дм3
нитратного азота
Градуировочный раствор, не содержащий нитрата (с массовой концентрацией нитрата, равной
нулю), является холостой пробой для градуировки.
Градуировочные растворы готовят в день использования.
8.3.6		Градуировка прибора — аналогична 5.3.17 с учетом применения градуировочных растворов,
подготовленных по 8.3.5, и измерения их оптической плотности при длине волны 480 нм по отношению
к раствору сравнения (дистиллированной воде по 5.2) с использованием кювет с толщиной оптического
слоя от 1 до 5 см.
8.3.7		Подготовка пробы исследуемой воды
8.3.7.1		Устранение мешающих влияний
При значении мутности более 1,5 мг/дм3 и/или цветности воды более 20° — 25° цветности к 150
см3 пробы исследуемой воды добавляют 3 см3 суспензии гидроокиси алюминия (5.3.6), пробу тщатель-
но перемешивают и после отстаивания в течение нескольких минут осадок отфильтровывают, первую
порцию фильтра отбрасывают.
Определению мешают хлориды в концентрации более 10 мг/дм3. Их влияние устраняют в про-
цессе подготовки пробы исследуемой воды к анализу (8.3.7.2) добавлением раствора сернокислого
серебра (8.3.4).
8.3.7.2		К 10 см3 или 100 см3 исследуемой (раздел 3) или осветленной по 8.3.7.1 пробы (содержа-
ние нитратного азота в этом объеме не должно превышать 0,6 мг) добавляют раствор сернокислого
серебра (8.3.4) в количестве, эквивалентном содержанию хлорид-иона в исследуемой пробе. Выпари-
вают в фарфоровой чашке на водяной бане досуха (осадок хлорида серебра отфильтровывают в том
случае, когда содержание CI- превышает 15 мг в определяемом объеме).
После охлаждения сухого остатка добавляют в чашку 2 см3 раствора фенолдисульфоновой кисло-
ты (8.3.2) и тотчас растирают стеклянной палочкой до полного смешивания с сухим остатком. Добавля-
ют 20 см3 дистиллированной воды (5.2) и 5 — 6 см3 раствора аммиака (8.2) до получения максимальной
интенсивности окраски. Окрашенный раствор количественно переносят в мерную колбу вместимостью
50 см3 и доводят до метки дистиллированной водой (5.2).
Примечание —Допускается при интенсивном окрашивании пробы использовать колбу вместимостью
100 см3.
8.4		Проведение измерений
Определение содержания азота нитратов в исследуемой пробе воды (8.3.7) проводят, измеряя
оптическую плотность аликвоты пробы, как при построении градуировочной характеристики (8.3.6) с
последующим расчетом массовой концентрации (8.5). В качестве холостой пробы используют дистил-
лированную воду, подготовленную по 8.3.7.2.
8.5		Обработка результатов измерений
8.5.1		Результаты измерений обрабатывают по 5.5 с использованием формул (5), (7), (8) и (9), ис-
пользуя метрологические характеристики, приведенные в таблице 5.
8.5.2		Полученный по 8.5.1 результат представляет собой массовую концентрацию нитратов азота
(мг/дм3). При необходимости представления результатов в виде массовой концентрации нитрат-ионов
необходимо результат, полученный по 8.5.1, умножить на коэффициент 4,43.
8.6		Метрологические характеристики
Метод обеспечивает получение результатов измерения с метрологическими характеристиками, не
превышающими значений, приведенных в таблице 5, при доверительной вероятности Р = 0,95.
Таблица 5
Диапазон измерений
массовой концентрации
нитратов азота, мг/дм3	Предел повторяемости
(относительное значение
допускаемого расхождения между
двумя результатами параллельных
определений, полученными в усло-
виях повторяемости при Р - 0.95)
г.%	Предел воспроизводимости (отно-
сительное значение допускаемого
расхождения между двумя резуль-
татами определений, полученными
в условиях воспроизводимости при
Р=0,95)
R,%	Показатель
точности (границы*
относительной
погрешности при
Р « 0.95)
± S, %	
От 0,1 доб.Овключ	40	56	40	
* Установленные численные значения границ относительной погрешности соответствуют численным зна-
чениям расширенной неопределенности (в относительных единицах) U0TH при коэффициенте охвата к = 2.	

8.7		Контроль качества результатов измерений — по 5.7.
8.8		Оформление результатов измерений — по 5.8 с учетом данных таблицы 5.
9		Фотометрический метод определения содержания нитратов
с использованием салициловокислого натрия (метод Д)
9.1		Сущность метода
Сущность метода заключается во взаимодействии нитратов с салициловокислым натрием в сер-
нокислой среде с образованием соли нитросалициловой кислоты, окрашенной в желтый цвет, и по-
следующим фотометрическим определением и расчетом массовой концентрации нитратов в пробе ис-
следуемой воды.
9.1.1		Мешающие влияния
Определению мешают:
• цветность воды, влияние которой устраняют, как указано в 8.3.7.1:
-		хлориды концентрации, превышающей 200 мг/дм3. которые удаляют добавлением раствора сер-
нокислого серебра;
-		железо концентрации более 0.5 мг/дм3, влияние которого может быть устранено добавлением
раствора виннокислого калия-натрия.
9.2		Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы — по 8.2 со сле-
дующими уточнениями:
Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770.
Кобальт хлористый по ГОСТ 4525, ч. д. а.
Натрий салициловокислый с массовой долей основного вещества не менее 95 %
9.3		Подготовка к проведению измерений — по 8.3 со следующими уточнениями:
9.3.1		Приготовление рабочего раствора нитрат-ионов массовой концентрации 0,01 мг/см3
Рабочий раствор готовят из МСО состава водных растворов нитрат-ионов (8.2) в соответствии с
инструкцией по применению. Например, для приготовления 100 см3 рабочего раствора в мерную колбу
вместимостью 100 см3 вносят 1 см3 СО состава водных растворов нитрат-ионов или 10 см3 основного
раствора по 8.3.1 и доводят объем раствора в колбе до метки дистиллированной водой
Раствор готовят в день использования.
9.3.2		Приготовление 30 %-ного раствора виннокислого калия-натрия
В колбе вместимостью 100 см3 растворяют 30 г виннокислого калия-натрия (5.2) в 70 см3 дистил-
лированной воды (5.2).
Срок хранения раствора — не более 6 мес.
9.3.3		Приготовление 0,5 %-ного раствора салициловокислого натрия
В колбе вместимостью 100 см3 растворяют 0,5 г салициловокислого натрия (9.2) в 100 см3 дис-
тиллированной воды (5.2).
Раствор готовят в день использования.
9.3.4		Приготовление 40 %-ного раствора гидроокиси натрия
В фарфоровом стакане вместимостью 1000 см3 осторожно при перемешивании растворяют пор-
циями 400 г гидроокиси натрия (5.2) в 600 см3 дистиллированной воды (5.2), охлаждают.
Срок хранения раствора в емкости из полимерных материалов — не более 1 года.
9.3.5		Приготовление градуировочных растворов
В фарфоровые чашки вносят 0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 и 10 см3 рабочего раствора нитрат-
ионов (9.3.1) и доводят его объем в чашках до 10 см3, добавляя 10; 9,5; 9.0; 8.0; 7,0; 6,0; 4.0 и 0.0 см3
дистиллированной воды (5.2), прибавляют в каждую чашку по 1 см3 раствора салициловокислого на-
трия (9.3.3) и выпаривают на водяной бане досуха. После охлаждения сухой остаток в каждой чашке
увлажняют 1 см3 концентрированной серной кислоты (5.2), тщательно растирают его стеклянной па-
лочкой и оставляют на 10 мин. затем к содержимому каждой чашки добавляют 5 —10 см3 дистиллиро-
ванной воды и количественно переносят в мерные колбы вместимостью 50 см3. Прибавляют в каждую
колбу по 7 см3 40 %-ного раствора гидроокиси натрия (9.3.4), доводят объем дистиллированной водой
до метки и перемешивают.
Массовая концентрация нитратов в полученных градуировочных растворах соответственно со-
ставляет: 0,0; 0.1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,2 и 2,0 мг/дм3.
Через 10 мин проводят измерения оптической плотности по 9.3.6.
Градуировочный раствор, с массовой концентрацией нитратов, равной нулю, является холостой
пробой для градуировки.
Градуировочные растворы готовят в день использования.
9.3.6		Градуировка прибора аналогична 5.3.17 с учетом применения градуировочных растворов,
подготовленных по 9.3.5, и измерений их оптической плотности при длине волны (400 ± 20) нм в кювете
с толщиной поглощающего слоя от 1 до 5 см относительно дистиллированной воды.
9.3.7		Подготовка проб исследуемой воды
9.3.7.1		Устранение мешающих влияний
Влияние цветности пробы исследуемой воды устраняют, как указано в 8.3.7.1.
Хлориды при массовой концентрации более 200 мг/дм3 удаляют добавлением раствора серно-
кислого серебра (8.3.4) к 100 см3 пробы исследуемой воды в количестве, эквивалентном содержанию
хлорид-ионов. Осадок хлорида серебра отфильтровывают или отделяют центрифугированием.
Примечание — При необходимости устранения влияния железа в концентрации более 0,5 мг/дм3 до-
бавляют 8 — 10 капель раствора виннокислого калия-натрия (9.3.2) перед выпариванием пробы исследуемой воды
в фарфоровой чашке.
9.3.7.2		10 см3 пробы исследуемой воды по 9.3.7.1 помещают в фарфоровую чашку, прибавля-
ют 1 см3 раствора салициловокислого натрия (9.3.3) и выпаривают на водяной бане досуха. После
охлаждения сухой остаток увлажняют добавлением 1 см3 концентрированной серной кислоты (5.2),
тщательно растирают его стеклянной палочкой и оставляют на 10 мин. Затем добавляют 5—10 см3
дистиллированной воды (5.2) и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 50 см3, при*
бавляют 7 см3 раствора гидроокиси натрия (9.3.4), доводят объем дистиллированной водой до метки
и перемешивают. Далее в течение 10 мин после прибавления раствора гидроокиси натрия проводят
определение по 9.4, пока окраска пробы не изменилась.
9.4		Проведение измерений
Измеряют оптическую плотность анализируемой пробы воды (9.3.7.2), как при построении гра-
дуировочной характеристики (9.3.6). В качестве холостой пробы используют дистиллированную воду,
приготовленную по 9.3.7.2.
9.5		Обработка результатов измерений — по 8.5, с учетом данных таблицы 6 и следующими уточ-
нениями.
Полученный по 8.5.1 результат представляет собой массовую концентрацию нитратов (мг/дм3).
При необходимости представления результатов в виде массовой концентрации нитратов азота необхо-
димо результат, полученный по 8.5.1. умножить на коэффициент 0,23.
9.6		Метрологические характеристики
Метод обеспечивает получение результатов измерения с метрологическими характеристиками, не
превышающими значений, приведенных в таблице 6. при доверительной вероятности Р= 0,95.
Таблица 6
Диапазон измерений
массовой концентрации
нитратов, мг/дм3	Предел повторяемости
(относительное значение
допускаемого расхождения
между двумя результатами па-
раллельных определений,
полученными в условиях повто-
ряемости при Р = 0,95) г. %	Предел воспроизводимости
(относительное значение
допускаемого расхождения
между двумя результатами
определений, полученными
в условиях воспроизводимости
при Р = 0.95) R. %	Показатель точности
(границы* относитель-
ной погрешности
при Р = 0.95)
±5. %	
В питьевой и природной воде	
От 0.1 до 2,0 включ.	20	28	20	
Св. 2,0 до 200 включ	15	21	15	
В сточной воде	
От 0.1 до 2,0 включ	50	70	50	
Св. 2,0 до 200 включ.	25	35	25	
* Установленные численные значения границ относительной погрешности соответствуют численным зна-
чениям расширенной неопределенности (в относительных единицах) U0TH при коэффициенте охвата к = 2	

9.7		Контроль качества результатов измерений — по 5.7.
9.8		Оформление результатов измерений — по 5.8 с учетом данных таблицы 6.

[1] Рекомендация
МИ 2881—2004’

Библиография
Государственная система обеспечения единства измерений. Методики количе-
ственного химического анализа. Процедуры проверки приемлемости результа-
тов анализа*
(2] Руководство ЕВРОХИМ/СИТ АК «Количественное описание неопределенности в аналитических измерени-
ях». 2—е издание. 2000. пер. с англ. — СПб. ВНИИМ им. Д.И. Менделеева,
2002 г.

[3] Рекомендации по
стандартизации
Р 50.1.060—2006*

Государственная система обеспечения единства измерений. Статистические
методы. Руководство по использованию оценок повторяемости, воспроизводи-
мости и правильности при оценке неопределенности измерений
* Действуют в Российской Федерации.
УДК 628.1.033:006.354	МКС 13.060.50	TH ВЭД 220100000
220110000
Ключевые слова: питьевая вода, природная вода, сточная вода, определение минеральных азотсодер-
жащих веществ, содержание аммиака, ионов аммония, нитритов, нитратов, фотометрия, испытания
Подписано в печать 02.03.2015. Формат 60 »841/9. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2.79. Тираж 31 экз. Зак. 584.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».
123995 Москва. Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru