МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)
ГОСТ
межгосударственный
стандарт	4974—
2014
ВОДА ПИТЬЕВАЯ
Определение содержания марганца
фотометрическими методами
(ISO 6333:1986, NEQ)
Издание официальное
Москва
Стандартинформ
2015
Поправка к ГОСТ 8.332—2013, ГОСТ 12.2.121—2013, ГОСТ 12.2.122—2013, ГОСТ 108—2014, ГОСТ
490—2006, ГОСТ 745—2014, ГОСТ 1760—2014, ГОСТ 4570—2014, ГОСТ 4974—2014, ГОСТ 5312—
2014, ГОСТ 6034—2014, ГОСТ 10444.12—2013, ГОСТ 14138—2014, ГОСТ 21715—2013, ГОСТ
26602.1—99, ГОСТ 26602.2—99, ГОСТ 26602.3—99, ГОСТ 28038—2013, ГОСТ 30324.0.4—2002 (МЭК
60601-1-4:1996), ГОСТ 30324.30—2002 (МЭК 60601-2-30:1995), ГОСТ 30324.35—2002 (МЭК 60601-
2-35:1996), ГОСТ 30324.2.41—2012 (IEC 60601-2-41:2000), ГОСТ 30324.2.47—2012 (IEC 60601-2-
47:2001), ГОСТ 30494—2011, ГОСТ 31622—2012, ГОСТ 31624—2012, ГОСТ 31698—2013, ГОСТ
32283—2013, ГОСТ 32572—2013, ГОСТ 32573—2013, ГОСТ 32574—2013, ГОСТ 32782—2014, ГОСТ
32930—2014, ГОСТ ISO 5833—2011
В каком месте	Напечатано	Должно быть	
Предисловие	—	Узбекистан | UZ | Узстандарт	
(ИУС№7 2016 г.)
Предисловие
Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации
установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные,
правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия,
применения, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1		ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Протектор» совместно с Об-
ществом с ограниченной ответственностью «Люмэкс-маркетинг»
2		ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, Техниче-
ским комитетом по стандартизации ТК 343 «Качество воды»
3		ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про-
токол от 20 октября 2014 № 71-П)
За принятие проголосовали:
Краткое наименоеаже страны
no МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны
поМК(ИСО 3166)
004 — 97	Сокращенное наименование национального органа
по стандартизации	
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь	
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан	
Киргизия	KG	Кыргызстандарт	
Россия	RU	Росстандарт	

4		Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного
стандарта ISO 6333:1986 Water quality — Determination of manganese — Formaldoxime spectrometric
method) (Качество воды. Определение марганца. Спектрометрический метод с применением фор-
мальдоксима), в части раздела 7
Степень соответствия — неэквивалентная (NEQ)
5		ВЗАМЕН ГОСТ 4974-72
6		Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 нояб-
ря 2014 г. № 1539-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 4974-2014 введен в действие в качестве
национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2016 г.
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информаци-
онном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном
информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или от-
мены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесяч-
ном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация,
уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в
сети Интернет
© Стандартинформ, 2015
В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспро-
изведен. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии
Содержание
1		Область применения	1
2		Нормативные ссылки	1
3		Отбор проб	
4		Требования к условиям проведения измерений	
5		Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы	
6		Определение содержания марганца с использованием окисления до перманганат-ионов
(метод А)	4
7		Определение содержания марганца с использованием формальдоксима (метод Б)	11
Библиография	15
Поправка к ГОСТ 4974—2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрически*
ми методами
В каком месте	Напечатано	Должно быть	
Подпункт 6.5.1.1. Второй абзац	40 см3
(35±1) г	400 см3
(35±1)мг	
(ИУС № 122015 г.)
ГОСТ 4974—2014
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ВОДА ПИТЬЕВАЯ
Определение содержания марганца фотометрическими методами
Drinking water. Determination of manganese content by photometric methods
Дата введения — 2016—01—01
1		Область применения
Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду, в том числе расфасованную в емко-
сти. и воду подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения и устанавливает фото-
метрические методы определения содержания марганца в диапазоне массовых концентраций от 0,01
до 5,00 мг/дм3с применением:
-		окисления соединений марганца до лерманганат-ионов после устранения мешающего влияния
хлорид-ионов (метод А);
-		образования окрашенного соединения с формальдоксимом (метод Б).
Если массовая концентрация марганца превышает 5 мг/дмэ, то анализируемую пробу разбав-
ляют дистиллированной водой, но не более чем в 100 раз.
Методы обеспечивают получение сопоставимых результатов.
2		Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные
стандарты:
ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы не-
автоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхност-
ных и морских вод, льда и атмосферных осадков
ГОСТ 195-77 Реактивы. Натрий сернистокислый. Технические условия
ГОСТ 1277-75 Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия
ГОСТ 1625-89 Формалин технический. Технические условия
ГОСТ 1770-74 (ISO 1042-83, ISO 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилин-
дры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 3760-79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия
ГОСТ 4146-74 Реактивы. Калий надсернокислый. Технические условия
ГОСТ 4204 — 77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия
ГОСТ 4208-72 Реактивы. Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора).
Технические условия
ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия
ГОСТ 4461-77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия
ГОСТ 4523-77 Реактивы. Магний сернокислый 7-водный. Технические условия
ГОСТ 4919.1-77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индика-
торов
ГОСТ 5456-79 Реактивы. Гидроксиламина гидрохлорид. Технические условия
Издание официальное
ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов из-
мерений. Часть 6. Использование значений точности на практике
ГОСТ 6552-80 Реактивы. Кислота ортофосфорная. Технические условия
ГОСТ 6709- 72 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
ГОСТ 10652-73 Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин-М.М.ЬГ.М’-тетрауксусной кислоты 2-
водная (трилон Б). Технические условия
ГОСТ 10733-98 Часы наручные и карманные механические. Общие технические условия
ГОСТ 10929-76 Реактивы. Водорода пероксид. Технические условия
ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие тех-
нические условия
ГОСТ ИСО МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибро-
вочных лабораторий
ГОСТ 19908-90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного
кварцевого стекла. Общие технические условия
ГОСТ 20478-75 Реактивы. Аммоний надсернокислый. Технические условия
ГОСТ 23350-98 Часы наручные и карманные электронные. Общие технические условия
ГОСТ 24147-80 Аммиак водный особой чистоты. Технические условия
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры
и размеры
ГОСТ 26272-98 Часы электронно-механические кварцевые наручные и карманные. Общие тех-
нические условия
ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные.
Часть 1. Общие требования
ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб*
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы-
лочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по вы-
пускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный
стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяю-
щим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3		Отбор проб
3.1		Пробы воды отбирают по ГОСТ 31861, ГОСТ 31862 и ГОСТ 17.1.5.05 объемом не менее
1000 см3 в емкости из стекла или полимерного материала.
3.2		Если определение марганца по методу А предполагается проводить не ранее чем через 12 ч
после отбора, то отобранную пробу консервируют добавлением концентрированной азотной кислоты
из расчета 5 см3 кислоты на 1000 см3 пробы. Если pH законсервированной пробы выше 2, то добав-
ляют азотную кислоту до достижения pH менее 2 (контроль по универсальной индикаторной бумаге).
3.3		При использовании метода Б пробу консервируют добавлением 10 см3 раствора серной кис-
лоты по 7.3.6. Если pH законсервированной пробы выше 2. то добавляют раствор серной кислоты до
достижения pH менее 2 (контроль по универсальной индикаторной бумаге).
3.4		Срок хранения пробы, законсервированной по 3.2 или 3.3, - не более 1 мес. при температуре
от 2 °C до 8 °C.
4		Требования к условиям проведения измерений
4.1		При подготовке к измерениям и при их проведении необходимо соблюдать условия, уста-
новленные в руководствах по эксплуатации или в паспортах средств измерений и вспомогательного
оборудования.
’ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
4.2		Измерения объемов воды и растворов проводят при температуре окружающей среды от
15°С до 25°С.
4.3		Все растворы, если это не оговорено особо, следует хранить при температуре окружающей
среды от 15 °C до 25 °C в закрытых емкостях.
4.4		Лаборатории, проводящие испытания, должны соответствовать требованиям ГОСТ
ИСО/МЭК17025.
5		Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы,
материалы
Фотометр, спектрофотометр, фотоэлектроколориметр, фотометрический анализатор (далее —
прибор), позволяющие измерять оптическую плотность раствора в диапазоне длин волн от 400 до 700
нм при допускаемой абсолютной погрешности измерений спектрального коэффициента пропускания
не более ± 2 % в оптических кюветах с толщиной поглощающего свет слоя от 1 до 10 см.
Межгосударственный стандартный образец состава водных растворов ионов марганца (II) мас-
совой концентрации 1 г/дм3 с допускаемой относительной погрешностью аттестованного значения не
более ± 2 % при доверительной вероятности Р = 0,95.
Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1 с пределами допускаемой абсолютной
погрешности не более ± 0,001 г.
Колбы мерные 2-50-2, 2-100-2, 2-200-2, 2-1000-2 по ГОСТ 1770.
Цилиндры мерные 2-10-2, 2-25-2, 2-50-2,2-100-2,2-200-2, 2-500-2,2-1000-2 по ГОСТ 1770.
Пипетки градуированные 1-1-2-1, 1-1-2-2, 1-1-2-5, 1-1-2-10 или других типов и исполнений по
ГОСТ 29227.
Электроплитка бытовая по ГОСТ 14919.
Баня водяная любого типа.
Секундомер механический или электронный или часы механические по ГОСТ 10733, или часы
электронные по ГОСТ 23350, или часы электронно-механические кварцевые по ГОСТ 26272 любой
марки или таймер.
Центрифуга любого типа, пригодная для центрифугирования объемов жидкости до 100 см3 и
обеспечивающая скорость вращения не менее 65 с'1 (5000 об./минуту)
Холодильник бытовой любого типа, обеспечивающий температуру от 2 °C до 8 °C.
Колбы конические термостойкие вместимостью 50, 100,250, 500,1000,1500 см3 по ГОСТ 25336.
Стаканы химические вместимостью 1000 см3 по ГОСТ 25336.
Чаши для выпаривания фарфоровые ГОСТ 9147 или кварцевые по ГОСТ 19908.
Палочки стеклянные
Фильтры обеззоленные «красная лента»
Аммоний надсернокислый (персульфат) по ГОСТ 20478, ч. д. а.
Магний сернокислый 7-водный по ГОСТ 4523. х. ч. или ч. д. а.
Натрия гидроокись (гидроксид натрия) по ГОСТ 4328, х. ч. или ч. д. а.
Кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552, х. ч. или ч. д. а.
Кислота азотная по ГОСТ 4461, х. ч. или ч. д. а.
Кислота серная по ГОСТ 4204, ч. д. а.
Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277, ч. д. а.
Ртуть сернокислая окисная, ч. д. а., массовая доля основного вещества не менее 98 %
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Калий надсернокислый (персульфат) по ГОСТ 4146 или натрий надсернокислый (персульфат),
ч. д. а.
Натрий сернистокислый (сульфат натрия) по ГОСТ 195, безводный, ч. д. а.
Сульфит натрия по ГОСТ 195, безводный, ч. д. а.
Водорода пероксид по ГОСТ 10929, х. ч. или ч. д. а.
Соль динатриевая этилендиамин-М,Ы,М’,М'-тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б) по ГОСТ
10652.
Примечание — Допускается использование тетрагидрата (CioHuNzNaaOHHzO) или дигидрата
(СюНиМгЫадОй ^НгО) тетранатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты.
Гидрохлорид гидроксиламина по ГОСТ 5456.
Формальдегид (НСНО), водный раствор (формалин) по ГОСТ 1625.
Аммиак водный по ГОСТ 3760, х.ч. или по ГОСТ 24147.0С.Ч.
Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора) по ГОСТ 4208.
Фенолфталеин (индикатор), спиртовой раствор с массовой долей 0.1 % по ГОСТ 4919.1.
Бумага индикаторная универсальная.
Примечание — Допускается применять другие средства измерений, аппаратуру, вспомогательные
устройства и материалы с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных в настоящем
стандарте, а также химические реактивы более высокой квалификации.
6		Определение содержания марганца с использованием окисления до
перманганат-ионов (метод А)
6.1		Сущность метода
Сущность метода заключается в каталитическом окислении соединений марганца персульфа-
том калия или персульфатом натрия до перманганат-ионов с последующим измерением оптической
плотности раствора и расчетом массовой концентрации марганца в пробе воды. При использовании
прибора, снабженного монохроматором, устанавливают рабочую длину волны 525 нм, при использо-
вании фильтровых приборов - выбирают светофильтр, имеющий максимум поглощения в области
(530 ±20) нм.
В зависимости от способа устранения мешающего влияния хлорид-ионов устанавливаются сле-
дующие варианты метода:
1		- с использованием соосаждения с гидроксидом магния;
2		- с выпариванием с серной кислотой;
3		- с использованием комплексообразования с ртутью (II).
6.2		Мешающие влияния
Мешающие влияния устраняют при подготовке пробы. Устранение мешающих влияний в вари-
анте 3 эффективно, если содержание хлорид-ионов в отбираемой для анализа аликвоте пробы не
превышает 0.1 г.
6.3		Определение содержания марганца с устранением мешающего влияния хлорид-ионов
соосаждением с гидроксидом магния (вариант 1)
6.3.1		Подготовка к проведению измерений
6.3.1.1		Приготовление исходного раствора марганца массовой концентрации 10 мг/дм3
В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают пипеткой 1 см3 стандартного образца состава
раствора ионов марганца (II) массовой концентрации 1 г/дм3, разбавляют дистиллированной водой
примерно до половины объема колбы, добавляют 0.5 см3 концентрированной азотной кислоты и до-
водят до метки дистиллированной водой.
Срок хранения раствора - не более 1 мес.
6.3.1.2		Приготовление 10 %-ного раствора сернокислого магния
В коническую колбу (или стакан) вместимостью 100 см3 вносят 10 г 7-водного сернокислого маг-
ния и растворяют в 90 см3 дистиллированной воды.
Срок хранения раствора - не более 6 мес.
6.3.1.3		Приготовление раствора ортофосфорной кислоты объемной долей 20 %
В стакан вместимостью 1000 см3 помещают 800 см3 дистиллированной воды и осторожно при
перемешивании и при необходимости при внешнем охлаждении приливают 200 см3 ортофосфорной
кислоты.
Срок хранения раствора — не более 1 года.
6.3.1.4		Приготовление 4 %-ного раствора гидроксида натрия
В коническую колбу вместимостью 100 см3 помещают 96 см3 дистиллированной воды и вносят 4
г гидроксида натрия. После растворения гидроксида натрия раствор переносят в сосуд из полимерно-
го материала.
Срок хранения раствора — не более 2 мес.
6.3.1.5		Приготовление 1 %-ного раствора азотнокислого серебра
В мерную колбу вместимостью 100 см3 вносят 1 г азотнокислого серебра, растворяют в дистил-
лированной воде и затем доводят до метки дистиллированной водой.
Срок хранения раствора в емкости из темного стекла — не более 1 мес.
6.3.1.6		Приготовление градуировочных растворов
В конические термостойкие колбы вместимостью 50 или 100 см3 вносят пипеткой 0.00; 0,25; 0,50;
1,00; 2,00; 3,00; 4,00; 5,00 см3 исходного раствора марганца (6.3.1.1). В каждую колбу добавляют по 10
см3 раствора ортофосфорной кислоты объемной доли 20 % (см.6.3.1.3), по 10 см3 раствора азотно-
кислого серебра (см.6.3.1.5) и по 0,3 г персульфата калия или персульфата натрия. Содержимое колб
разбавляют дистиллированной водой примерно до 40 см3, доводят до кипения на плитке и кипятят в
течение 3 мин.
Растворы охлаждают в токе холодной воды, переносят в мерные колбы вместимостью 50 см3,
доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают. Массовая концентрация марганца в
приготовленных градуировочных растворах равна соответственно 0,00; 0,05; 0,10; 0.20; 0,40; 0,60;
0,80; 1,00 мг/дм3.
Градуировочный раствор, не содержащий марганца, является холостой пробой для градуиров-
ки.
Градуировочные растворы готовят в день использования.
6.3.1.7		Подготовка прибора
Подготовку прибора к работе проводят в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуа-
тации прибора.
6.3.1.8		Градуировка прибора
Измеряют оптическую плотность всех градуировочных растворов и холостой пробы для градуи-
ровки (6.3.1.6) три раза при длине волны, указанной в 6.1, в оптической кювете с толщиной поглоща-
ющего свет слоя от 2 до 4 см, используя в качестве раствора сравнения дистиллированную воду.
Для каждого градуировочного раствора рассчитывают среднеарифметическое значение из по-
лученных значений оптической плотности.
Устанавливают градуировочную характеристику в виде зависимости среднеарифметических
значений оптической плотности градуировочных растворов за вычетом среднеарифметического зна-
чения оптической плотности холостой пробы от массовой концентрации марганца в соответствующем
растворе. При этом:
-		если прибор снабжен компьютерной (микропроцессорной) системой сбора и обработки инфор-
мации, то градуировочную характеристику устанавливают в соответствии с руководством (инструкци-
ей) по эксплуатации прибора;
-		если прибор не предусматривает проведения автоматизированной градуировки, то получен-
ные градуировочные характеристики обрабатывают методом линейной регрессии с использованием
предназначенного для этих целей программного обеспечения. При отсутствии такой возможности
рассчитывают угловой коэффициент градуировочной характеристики Ь, (единицы оптической плотно-
сти)-дм3мг’1, по формуле
-А
Ь = Ь2	.	(1)
Е(с/)2
ы
где С, — массовая концентрация марганца в ьм градуировочном растворе, мг/дм3;
At — среднеарифметическое значение оптической плотности /-го градуировочного раствора за
вычетом оптической плотности холостой пробы для градуировки, единицы оптической плотности;
(— число градуировочных растворов.
Примечание — Программное обеспечение к некоторым приборам позволяет вычислять градуиро-
вочный коэффициент К, равный 1/Ь.
6.3.1.9		Проверка приемлемости градуировочной характеристики
Проверку приемлемости градуировочной характеристики с использованием компьютерной (мик-
ропроцессорной) системы сбора и обработки информации проводят в соответствии с руководством
(инструкцией) по эксплуатации прибора.
Если прибор не имеет программного обеспечения, предусматривающего проведение автомати-
зированной градуировки, то для каодого градуировочного раствора рассчитывают значение углового
коэффициента градуировочной характеристики bh (единицы оптической плотности)-дм3-мг’1, по фор-
муле
ь,=^,	(2)
где Д и С,-см. 6.3.1.8.
Градуировочную характеристику признают приемлемой при выполнении в каждой градуировоч-
ной точке условия
l^^o.io.	(3)
ь
где b — значение углового коэффициента градуировочной характеристики, вычисляемое по формуле
(1), (единицы оптической плотности)•дм3-мг‘1.
Если это условие не выполняется, то установление градуировочной характеристики повторяют.
6.3.1.10		Контроль стабильности градуировочной характеристики
Стабильность градуировочной характеристики контролируют не реже одного раза в квартал, а
также при замене реактивов, после ремонта или длительного простоя прибора. Для контроля исполь-
зуют один или два заново приготовленных градуировочных раствора по 6.3.1.6 (далее - контрольные
растворы).
Измеряют оптическую плотность контрольных растворов аналогично 6.3.1.8 и, используя граду-
ировочную характеристику, по полученным значениям оптической плотности вычисляют значение
массовой концентрации марганца в контрольных растворах.
Градуировочную характеристику считают стабильной при выполнении условия
lC”“-C<la0,12,	(4)
Ск
где Сцэм- массовая концентрация марганца в градуировочном растворе, полученная при контрольном
измерении, мг/дм3;
Сх - действительное значение массовой концентрации марганца в градуировочном растворе,
мг/дм3.
Если условие (4) не выполняется только для одного контрольного раствора, то заново готовят
этот контрольный раствор и проводят повторные измерения. Результаты повторного контроля счита-
ют окончательными. При этом если условие стабильности градуировочной характеристики не выпол-
няется, то градуировку прибора проводят заново.
6.3.1.11		Подготовка проб воды к анализу
6.3.1.11.1		Если проба воды была законсервирована (3.2), то определяют объем 4 %-ного рас-
твора гидроксида натрия, необходимый для нейтрализации кислоты.
Для этого отбирают аликвоту воды объемом VS = 100 см3, добавляют от 3 до 5 капель 1 %-ного
спиртового раствора фенолфталеина и приливают из градуированной пипетки 4 %-ный раствор гид-
роксида натрия (6.3.1.4) до появления неисчезающей в течение 30 с розовой окраски. Отмечают объ-
ем израсходованного раствора гидроксида натрия и при необходимости пересчитывают его на объем
аликвоты пробы, отбираемой для проведения определения по 6.3.1.11.2. Аликвоту, использованную
для нахождения объема раствора гидроксида натрия, отбрасывают.
6.3.1.11.2		Если проба воды не была законсервирована при отборе, то к аликвоте 100 см3 пробы
добавляют 2 см3 4 %-ного раствора гидроксида натрия (6.3.1.4), перемешивают, добавляют 2 см3
10 %-ного раствора сернокислого магния (6.3.1.2), опять перемешивают и оставляют до оседания
осадка гидроксида магния, с которым происходит сооса>вдение марганца, на дно стакана. В зависи-
мости от ожидаемого значения массовой концентрации марганца объем аликвоты может быть увели-
чен до 500 см3. При этом объем добавляемых растворов гидроксида натрия и сернокислого магния
изменяют пропорционально.
Если проба воды была законсервирована при отборе, то к аликвоте пробы добавляют опреде-
ленный по 6.3.1.11.1 объем раствора гидроксида натрия и затем проводят все операции, предусмот-
ренные для незаконсервированной пробы, начиная с добавления раствора сернокислого магния.
6.3.1.11.3		После отстаивания большую часть раствора над осадком декантируют, а остаток от-
фильтровывают через обеззоленный фильтр «красная лента». Осадок на фильтре промывают два-
три раза дистиллированной водой и растворяют в 10 см3 раствора ортофосфорной кислоты (6.3.1.3),
собирая фильтрат в мерную колбу вместимостью V2 = 50 см3.
Промывают фильтр дистиллированной водой два-три раза так, чтобы общий объем фильтрата и
промывных вод в колбе составлял примерно 35 см'5. Затем добавляют 10 см31 %-ного раствора азот-
нокислого серебра (6.3.1.5) и перемешивают. При этом не должно наблюдаться помутнения раствора
вследствие образования хлорида серебра. К раствору добавляют примерно 0,3 г персульфата аммо-
ния или персульфата калия, доводят до кипения на плитке и выдерживают на кипящей водяной бане
в течение 10 мин.
После охлаждения раствор доводят дистиллированной водой до метки и проводят измерение
оптической плотности по 6.3.2.
6.3.1.11.4		Если после добавления раствора азотнокислого серебра (6.3.1.5) образуется белый
осадок или помутнение, то колбу с раствором резко встряхивают до тех пор, пока осадок не соберет-
ся в комья и раствор не осветлится. Затем раствор центрифугируют или фильтруют через сухой
фильтр «красная лента» в другую мерную колбу вместимостью 50 см3, осадок промывают 2-3 раза
небольшим количеством дистиллированной воды и отбрасывают. К фильтрату с промывными водами
добавляют 0,3 г персульфата аммония или персульфата калия (раздел 5), доводят до кипения на
плитке и выдерживают на кипящей водяной бане в течение 10 мин. После охлаждения раствор дово-
дят дистиллированной водой до метки и проводят измерение оптической плотности по 6.3.2.
6.3.1.11.5		Аналогично подготавливают холостую пробу, заменяя пробу анализируемой воды ди-
стиллированной водой. Если пробу воды консервировали (см.3.2), то перед анализом холостой пробы
к ней добавляют азотную кислоту в том же объеме, что и при консервировании пробы воды.
6.3.2		Проведение измерений
Проводят не менее трех раз измерение оптической плотности пробы и холостой пробы, подго-
товленных по 6.3.1.11 относительно дистиллированной воды в тех же условиях, в которых были про-
ведены измерения градуировочных растворов (см.6.3.1.8).
Рассчитывают среднеарифметическое значение полученных значений.
Если значение оптической плотности подготовленной пробы выходит за верхний предел диапа-
зона градуировочной характеристики, то анализ пробы повторяют, отобрав меньшую аликвоту, либо
пробу воды до начала анализа разбавляют дистиллированной водой и проводят с разбавленной про-
бой все операции по 6.3.1.11.1 - 6.3.1.11.4.
Коэффициент разбавления f рассчитывают по формуле
V
’-V'	(5>
*а
где 14 — объем мерной колбы, использованный для разбавления пробы, см3;
Va — объем аликвоты пробы, отобранный для разбавления, см3.
6.3.3		Обработка результатов измерений
6.3.3.1		При наличии компьютерной (микропроцессорной) системы сбора и обработки информа-
ции порядок обработки результатов определяется руководством (инструкцией) по эксплуатации при-
бора.
6.3.3.2		При отсутствии компьютерной (микропроцессорной) системы сбора и обработки инфор-
мации массовую концентрацию марганца в пробе воды X, мг/дм3, рассчитывают по формуле

(6)

(A-Ao)V2f
ЬЦ
где А — оптическая плотность подготовленной пробы воды (6.3.2). единицы оптической плотности;
До — оптическая плотность холостой пробы воды (6.3.2). единицы оптической плотности;
Vj — объем подготовленной по 6.3.1.11.3 пробы, см3;
f— коэффициент разбавления [формула (5)].
b — угловой коэффициент градуировочной характеристики [формула (1)], (единицы оптической
плотности)-дм3-мг‘1;
— объем аликвоты пробы (исходной или разбавленной по 6.3.2). взятой для проведения
определения по 6.3.1.11.1 или 6.3.1.11.2, см3;
6.3.3.3		
(7)

За результат измерений массовой концентрации марганца принимают среднеарифмети-
ческое значение результатов двух измерений X, и Х2. полученных в условиях повторяемости, при вы-
полнении условия
200|Х1-Х2|^г(Х1 + х2) .
где г — значение предела повторяемости по таблице 1.
При невыполнении условия (7) используют методы проверки приемлемости результатов изме-
рений, полученных в условиях повторяемости, и установления окончательного результата измерений
согласно ГОСТ ИСО 5725-6, подраздел 5.2.
Примечание — При получении результатов измерений в двух лабораториях за результат измерений
принимают среднеарифметическое значение результатов измерений, полученных в двух лабораториях Хплаб и
Х2лаб при выполнении условия

(8)

200|Х1лаб - Х2лаб| Я(Х1лаб + Хглэб ) ,
где R — значение предела воспроизводимости по таблице 1.
При невыполнении условия (8) для проверки приемлемости в условиях воспроизводимости каж-
дая лаборатория должна выполнить процедуры согласно ГОСТ ИСО 5725-6 пункты 5.2.2, 5.3.2.2.
6.3.4 Метрологические характеристики
Метод обеспечивает получение результатов измерения с метрологическими характеристиками,
не превышающими значений, приведенных в таблице 1, при доверительной вероятности Р = 0,95.
Таблица 1
Диапазон измерений массовой кон-
центрации марганца, мг/дм3	Предел повторяемости
(относительное значение
допускаемого расхождения
между двумя результата-
ми измерений, получен-
ными в условиях повторя-
емости при Р = 0,96)
г.%	Предел воспроизводимости
(относительное значение
допускаемого расхождения
между двумя результатами
измерений, полученными в
условиях воспроизводимо-
сти при
Р = 0,95) R. %	Показатель точности
(границы* относитель-
ной погрешности при
вероятности
Р=0.95)±б,%	
От 0,01 до 0,05 вкпюч	22	35	25	
Св 0,05 до 5,00 вкпюч.	14	21	15	
* Установленные численные значения границ относительной погрешности соответствуют численным
значениям расширенной неопределенности (в относительных единицах) Uoth при коэффициенте охвата к = 2.	

Если пробу воды разбавляли согласно 6.3.2, то используют значения метрологических характе-
ристик по таблице 1 для разбавленной пробы.
6.3.5		Контроль качества результатов измерений
Контроль качества результатов измерений в лаборатории предусматривает проведение кон-
троля стабильности результатов измерений с учетом требований ГОСТ ИСО 5725-6 или рекоменда-
ций [1].
6.3.6		Оформление результатов измерений
Результаты измерений регистрируют в протоколе испытаний, который оформляют в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025. При этом протокол испытаний должен содержать ссыл-
ку на настоящий стандарт с указанием метода измерений.
Результаты измерений массовой концентрации марганца, мг/дм3, представляют в виде
Х±0,01-6Х при Р = 0,95 или Х±0,01-UomH ■ X при к = 2 ,	(9)
где б — доверительные границы относительной погрешности измерений массовой концентрации мар-
ганца по таблице 1, %;
Уст* — относительная расширенная неопределенность, %, при коэффициенте охвата к = 2 по
таблице 1.
Численное значение результата измерений должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и
абсолютное значение показателя точности измерений, выраженное в миллиграммах на кубический
дециметр. Абсолютное значение показателя точности измерений представляют двумя значащими
цифрами, если первая цифра не превышает трех. В остальных случаях оставляют одну значащую
цифру.
6.4 Определение содержания марганца с устранением мешающего влияния хлорид-ионов
выпариванием с серной кислотой (вариант 2)
6.4.1		Подготовка к измерениям — по 6.3.1 с ниже следующими уточнениями.
6.4.1.1		Приготовление раствора азотнокислого серебра молярной концентрации 0,1 моль/дм3
В конической колбе вместимостью 1500 см3 растворяют 17 г азотнокислого серебра в 1000 см3
дистиллированной воды.
Срок хранения раствора в емкости из темного стекла — не более 1 мес.
Примечание —Допускается приготовление меньшего объема раствора, исходя из потребности.
6.4.1.2		Приготовление раствора серной кислоты объемной долей 33,3 %
В термостойкий стакан вместимостью 1000 см3 помещают 500 см3 дистиллированной воды и
осторожно при перемешивании и внешнем охлаждении приливают 250 см3 концентрированной сер-
ной кислоты.
Срок хранения раствора не ограничен.
6.4.1.3		Подготовка проб воды к анализу
В фарфоровую чашу вносят аликвоту пробы воды, отмеренную цилиндром, осторожно прибав-
ляют 5 см3 раствора серной кислоты (6.4.1.2) и выпаривают сначала на водяной бане, а затем на
электрической плитке для полного удаления кислоты.
Примечание — Рекомендуемый объем аликвоты пробы составляет 100 см3 при ожидаемом значе-
нии массовой концентрации марганца в пробе от 0,05 до 1 мг/дм3 При более низком содержании марганца (от
0,01 до 0,05 мг/дм5) объем аликвоты должен быть увеличен до 250 - 500 см3, а при более высоком (свыше 1
мг/дм3) - уменьшен до 20 или 25 см3.
Сухой остаток смачивают небольшим количеством дистиллированной воды, прибавляют 5 см3
концентрированной азотной кислоты (раздел 5), 10 смэ горячей дистиллированной воды и нагревают
до растворения осадка. Раствор переносят в термостойкую коническую колбу вместимостью 50 см3,
добавляют 3 см3 раствора азотнокислого серебра молярной концентрации 0,1 моль/дм3 (см.6.4.1.1),
вносят 0,2 г персульфата аммония (раздел 5), нагревают до кипения и кипятят на плитке в течение 3
мин.
Колбу охлаждают под струей холодной воды, ее содержимое количественно переносят в мер-
ную колбу вместимостью 50 см3 и доводят ее объем дистиллированной водой до метки, затем прово-
дят измерения по 6.4.2.
6.4.1.4		Подготовка холостой пробы - по 6.3.1.11.5.
6.4.2		Проведение измерений — по 6.3.2 с использованием градуировочной характеристики по
6.3.1.8. В качестве раствора сравнения используют дистиллированную воду.
6.4.3		Обработка результатов измерений — по 6.3.3.
6.4.4		Метрологические характеристики — по 6.3.4.
6.4.5		Контроль качества результатов измерений — по 6.3.5.
6.4.6		Оформление результатов измерений — по 6.3.6.
6.5		Определение содержания марганца с устранением мешающего влияния хлорид-ионов
добавлением сернокислой ртути (вариант 3)
6.5.1		Подготовка к измерениям — по 6.3.1 с ниже следующими уточнениями.
6.5.1.1		Приготовление смешанного реагента
В термостойкую коническую колбу вместимостью 1000 см3 вносят 200 см3 дистиллированной
воды. 40 см3 концентрированной азотной кислоты и 75 г окисной сернокислой ртути, затем добавляют
200 см3 ортофосфорной кислоты (раздел 5) и (35 ± 1) г азотнокислого серебра (раздел 5). После
охлаждения содержимое колбы переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3 и доводят до метки
дистиллированной водой.
Срок хранения смешанного реагента — не более 6 мес.
Примечание — Допускается приготовление меньшего объема смешанного реагента в зависимости
от потребности.
6.5.1.2		Приготовление градуировочных растворов
В термостойкие конические колбы вместимостью 100 смэ пипетками вносят 0,00; 0,50; 1.00; 2,00;
4,00; 6,0; 8,0 и 10,0 см3 исходного раствора марганца (6.3.1.1).
Содержимое колб разбавляют дистиллированной водой до объема 80 - 90 см3 и в каждую колбу
добавляют по 5 см3 смешанного реагента (6.5.1.1), 1,0 г персульфата аммония (раздел 5), доводят
раствор до кипения и кипятят на электрической плитке 3 мин.
Колбы быстро охлаждают под струей холодной воды, их содержимое переносят в мерные колбы
вместимостью 100 см3, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.
Градуировочный раствор, не содержащий марганца (с массовой концентрацией марганца, рав-
ной нулю), является холостой пробой для градуировки. Массовая концентрация марганца в осталь-
ных градуировочных растворах равна соответственно 0,05; 0,10; 0,20; 0,40; 0,60; 0,80; 1,00 мг/дм3.
Градуировочные растворы готовят вдень использования.
6.5.1.3		Подготовка прибора
Подготовку прибора к работе проводят в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуа-
тации прибора.
6.5.1.4		Градуировка прибора - по 6.3.1.8 с использованием градуировочных растворов по 6.5.1.2,
проверка приемлемости градуировочной характеристики - по 6.3.1.9. контроль стабильности градуи-
ровочной характеристики - по 6.3.1.10.
6.5.1.5		Подготовка проб воды к анализу
В термостойкую коническую колбу вместимостью 100, 250 или 500 см3 вносят цилиндром алик-
воту пробы воды, добавляют 1 каплю пероксида водорода (раздел 5), 5 см3 смешанного реагента
(6.5.1.1) и пробу концентрируют упариванием на плитке до 90 см3 или разбавляют дистиллированной
водой до того же объема. Затем добавляют 1,0 г персульфата аммония (раздел 5) и на электрической
плитке доводят раствор до кипения и кипятят 3 мин.
Колбу охлаждают под струей холодной воды, ее содержимое переносят в мерную колбу вме-
стимостью 100 см3, доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.
Примечание — Рекомендуемый объем аликвоты пробы составляет 100 см3 при ожидаемом значе-
нии массовой концентрации марганца в пробе от 0,05 до 1 мг/дм3, При более низком содержании марганца (от
0,01 до 0,05 мг/дм3) объем аликвоты должен быть увеличен до 250 - 500 см3, а при более высоком (свыше 1
мг/дм3) - уменьшен до 20 или 25 см3
6.5.1.6		Подготовка холостой пробы - по 6.3.1.11.5.
6.5.2		Проведение измерений — по 6.3.2 с использованием градуировочной характеристики по
6.5.1.4. В качестве раствора сравнения используют дистиллированную воду.
6.5.3		Обработка результатов измерений — по 6.3.3.
6.5.4		Метрологические характеристики — по 6.3.4.
6.5.5		Контроль качества результатов измерений — по 6.3.5.
6.5.6		Оформление результатов измерений — по 6.3.6.
7		Определение содержания марганца с использованием формальдоксима
(метод Б)
7.1		Сущность метода
Сущность метода заключается в образовании комплексного соединения марганца с формаль-
доксимом в щелочной среде с последующим измерением оптической плотности раствора и расчетом
массовой концентрации марганца в пробе воды. При использовании прибора, снабженного монохро-
матором, устанавливают рабочую длину волны 455 нм, при использовании фильтровых приборов -
выбирают светофильтр, имеющий максимум поглощения в области (440 ± 20) нм.
7.2		Мешающие влияния
Ионы железа (II) образуют фиолетовый комплекс с формальдоксимом, который мешает опреде-
лению марганца. Это влияние устраняют при подготовке пробы добавлением растворов этилендиа-
минтетраацетата натрия (7.3.1), смешанного раствора гидроксиламина гидрохлорид и аммиака
(7.3.5), а также соли Мора (7.3.7), содержащего ионы железа (II), во все градуировочные растворы,
холостую пробу и аликвоту пробы воды.
Присутствие 1 мг/дм'5 кобальта (что маловероятно для воды, входящей в область применения
настоящего стандарта) дает отклик, эквивалентный 40 мкг/дм3 марганца.
В присутствии кальция ортофосфат-ионы при содержании выше 2 мг/дм3 (в пересчете на фос-
фор) могут занижать результаты. Совместное присутствие кальция и магния при суммарном значении
массовой концентрации выше 300 мг/дм3 вызывает завышение результатов. Указанные мешающие
влияния устраняют при подготовке пробы воды по 7.3.13.
7.3		Подготовка к измерениям
7.3.1		Приготовление раствора этилендиаминтетраацетата натрия молярной концентрации
0,24 моль/дм3
В мерную колбу вместимостью 1000 см3, наполовину заполненную водой, вносят 90 г трилона Б,
добавляют 19 г гидроксида натрия и после полного растворения доводят до метки дистиллированной
водой.
Срок хранения раствора в емкости из полимерного материала — не более 2 мес.
Примечание — Аналогично можно получить указанный раствор, растворяя в дистиллированной во-
де 109 г тетрагидрата (CioHijNzNaX^HjO) или 100 г дигидрата (CioHuNjNajOa ^HjO) тетранатриевой соли эти-
лендиаминтетрауксусной кислоты в дистиллированной воде и довести до метки дистиллированной водой.
7.3.2		Приготовление раствора формальдоксима
В мерную колбу вместимостью 100 см3 вносят 50 см3 дистиллированной воды, добавляют 10 г
гидроксиламина гидрохлорид и после его растворения добавляют 5 см3 водного раствора формаль-
дегида (формалина) и доводят до метки дистиллированной водой.
Срок хранения раствора при температуре от 2 °C до 8 °C — не более 1 мес.
7.3.3		Приготовление раствора гидроксиламина гидрохлорид молярной концентрации 6
моль/дм3
В мерную колбу вместимостью 100 см3 вносят 42 г гидроксиламина гидрохлорид, растворяют в
дистиллированной воде и затем доводят до метки дистиллированной водой.
Срок хранения раствора при температуре от 2 °C до 8 °C- не более 1 мес.
7.3.4		Приготовление раствора аммиака молярной концентрации 4,7 моль/дм3
В мерную колбу вместимостью 200 см3 вносят 50 см3 дистиллированной воды, добавляют 70 см3
концентрированного водного раствора аммиака (раздел 5) и доводят до метки дистиллированной во-
дой.
Срок хранения раствора в плотно закрытой емкости из полимерного материала — не более 2
мес.
7.3.5		Приготовление смешанного раствора гидрохлорида гидроксиламина и аммиака
Смешивают равные объемы растворов аммиака (7.3.4) и гидрохлорида гидроксиламина (7.3.3).
Срок хранения раствора при температуре от 2 °C до 8 °C в плотно закрытой емкости из поли-
мерного материала — не более 7 сут.
7.3.6		Приготовление раствора серной кислоты молярной концентрации примерно 3
моль/дм3
В термостойкий стакан вместимостью 1000 см3 вносят 750 см3 дистиллированной воды, осто-
рожно при перемешивании и при необходимости охлаждении добавляют 170 см3 концентрированной
серной кислоты. Содержимому стакана дают остыть, переносят в мерную колбу вместимостью 1000
см3 и доводят до метки дистиллированной водой.
Срок хранения раствора — не более 1 года.
7.3.7		Приготовление раствора соли Мора массовой концентрации 700 мг/дм3
В мерную колбу вместимостью 1000 см3 вносят 500 см3 дистиллированной воды, добавляют 700
мг соли Мора ((МНдЬРе^ОЖ-бНзО), после растворения добавляют 1 см3 раствора серной кислоты
(7.3.6) и доводят до метки дистиллированной водой.
Срок хранения раствора при температуре от 2 °C до 8 °C в темном месте — не более 3 мес.
7.3.8		Приготовление раствора гидроокиси натрия молярной концентрацией 4 моль/дм3
В стакан или коническую колбу помещают от 500 до 600 см3 дистиллированной воды, вносят 160
г гидроокиси натрия и после полного растворения переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3
и доводят до метки дистиллированной водой.
Срок хранения раствора в емкости из полимерного материала — не более 2 мес.
7.3.9		Приготовление исходного раствора марганца массовой концентрации 100 мг/дм3
В мерную колбу вместимостью 50 см3 вносят 5 см3 стандартного образца состава раствора
ионов марганца (II), добавляют 0,5 см3 раствора серной кислоты (7.3.6), доводят объем в колбе до
метки дистиллированной водой и перемешивают.
Срок хранения раствора — не более 3 мес.
7.3.10		Приготовление рабочего раствора марганца массовой концентрации 5 мг/дм3
В мерную колбу вместимостью 50 см3 вносят 2,5 см3 исходного раствора марганца (7.3.9), до-
бавляют 0,5 см3 раствора серной кислоты (7.3.6) и доводят до метки дистиллированной водой.
Срок хранения раствора — не более 1 мес.
7.3.11		Приготовление градуировочных растворов
7.3.11.1		Приготовление градуировочных растворов марганца в диапазоне массовой концентра-
ции от 0,05 до 1,00 мг/дм3
В ряд из восьми мерных колб вместимостью 50 см3 каждая вносят пипетками 0,0; 0,5; 1,0; 2,0;
4,0; 6,0; 8,0 и 10,0 см3 рабочего раствора марганца по 7.3.10, добавляют 0,5 см3 раствора серной кис-
лоты по 7.3.6 и доводят дистиллированной водой до метки. Массовая концентрация марганца в рабо-
чих градуировочных растворах составляет соответственно 0,00; 0,05; 0,10; 0,20; 0,40; 0,60; 0,80 и 1,00
мг/дм3.
Градуировочные растворы готовят перед применением.
7.3.11.2		Приготовление градуировочных растворов для диапазона массовой концентрации мар-
ганца от 0,5 до 5,0 мг/дм3
В ряд из семи мерных колб вместимостью 50 см3 каждая вносят 0,00; 0,25; 0,50; 1,00; 1,50; 2,00
и 2,50 см3 исходного раствора марганца по 7.3.9, добавляют 0,5 см3 раствора серной кислоты по 7.3.6
и доводят дистиллированной водой до метки. Массовая концентрация марганца в градуировочных
растворах составляет соответственно 0,0; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и 5,0 мг/дм3
Градуировочные растворы готовят перед применением.
7.3.11.3		Обработка градуировочных растворов для образования окрашенного соединения
Градуировочные растворы (7.3.11.1 и 7.3.11.2) переносят в конические колбы вместимостью 100
см3.
В каждую коническую колбу с градуировочными растворами (7.3.11.1 , 7.3.11.2) вносят 1 см3
раствора соли Мора (II) (7.3.7), 2 см3 раствора этилендиаминтетраацетата (7.3.1) и перемешивают,
затем вносят 1 см3 раствора формальдоксима (7.3.2) и сразу же добавляют 2 см3 раствора гидрокси-
да натрия (7.3.8).
Содержимое каждой колбы тщательно перемешивают и через 5 — 10 мин добавляют в каждую
колбу, перемешивая ее содержимое. 3 см3 смешанного раствора гидрохлорида гидроксиламина и
аммиака (7.3.5). Растворы выдерживают при комнатной температуре не менее 1 ч, но не более 4 ч и
затем проводят измерения по 7.3.12.
Градуировочные растворы, не содержащие марганца (с массовой концентрацией марганца,
равной нулю), являются холостой пробой для градуировки.
7.3.12		Градуировка прибора — по 6.3.1.8 с использованием градуировочных растворов, обрабо-
танных по 7.3.11.3. и установлением отдельных градуировочных характеристик для диапазона от 0,05
до 1,00 мг/дм3 с применением кювет с толщиной поглощающего свет слоя от 4 до 10 см (рекомендуе-
мое значение 5 см) и от 0,5 до 5,0 мг/дм3 с использованием кювет с толщиной поглощающего свет
слоя 1 см. Значение оптической плотности холостой пробы для градуировки относительно дистилли-
рованной воды используют при проверке приемлемости оптической плотности холостой пробы по
7.3.14.
Проверка приемлемости градуировочных характеристик - по 6.3.1.9, контроль стабильности гра-
дуировочных характеристик — по 6.3.1.10.
7.3.13		Подготовка проб воды
7.3.13.1		Если пробу не консервировали, то ее подкисляют в соответствии с 3.3.
7.3.13.2		Если ожидаемое значение массовой концентрации марганца в пробе не менее 0,05
мг/дм3, то отбирают цилиндром аликвоту анализируемой пробы (3.3, 7.3.13.1) объемом 50 см3 и пере-
носят ее в коническую колбу вместимостью 100 см3.
7.3.13.3		Если ожидаемое значение массовой концентрации марганца в пробе воды менее 0.05
мг/дм3, то отбирают цилиндром аликвоту анализируемой воды (3.3, 7.3.13.1) объемом 250 см3. Поме-
щают пробу в чашку для упаривания и упаривают на водяной бане или электроплитке, при необходи-
мости в несколько приемов, до объема примерно 30 см3. При упаривании на электроплитке проба не
должна кипеть во избежание разбрызгивания. Упаренную пробу переносят в коническую колбу вме-
стимостью 100 см3, добавляют 2,5 см3 раствора гидроксида натрия (7.3.8) и разбавляют дистиллиро-
ванной водой до метки.
Необходимо убедиться, что после добавления раствора гидроксида натрия pH пробы не превы-
шает 3 (контроль по универсальной индикаторной бумаге). Если это условие не выполняется, то до-
бавляют по каплям раствор серной кислоты по 7.3.6 до достижения значения pH менее 3.
7.3.13.4		К пробе (7.3.13.2, 7.3.13.3) добавляют (225 ±25) мг персульфата калия или персульфата
натрия в качестве окислителя (раздел 5) и кипятят в течение 40 мин, охлаждают, содержимое колбы
переносят в мерную колбу вместимостью 50 см3, доводят до метки дистиллированной водой и добав-
ляют примерно 0,5 г сульфита натрия (раздел 5) для удаления избытка окислителя.
7.3.13.5		Обработанную по 7.3.13.4 пробу переносят в коническую колбу вместимостью 100 см3.
К содержимому конической колбы добавляют 1 см3 раствора соли Мора (7.3.7), 2 см3 раствора
этилендиаминтетрацетата натрия (7.3.1) и перемешивают, затем вносят 1 см3 раствора формальдок-
сима (7.3.2) и сразу же добавляют 2,5 см3 раствора гидроксида натрия (7.3.6) и тщательно перемеши-
вают.
Через 5 — 10 мин в анализируемую пробу добавляют, перемешивая, 3 см3 смешанного раство-
ра гидроксиламина гидрохлорид и аммиака (7.3.5) и выдерживают при комнатной температуре не ме-
нее 1 ч.
Помутневшие пробы перед измерениями по 7.4 центрифугируют.
7.3.14		Анализ холостой пробы
В качестве холостой пробы используют дистиллированную воду, объем которой равен объему
аликвоты анализируемой воды. Холостую пробу подготавливают к измерениям по 7.3.13 одновре-
менно с пробами воды.
Если оптическая плотность подготовленной холостой пробы, измеренная относительно дистил-
лированной воды, существенно (более чем на 0,02 единицы оптической плотности) отличается от
значения оптической плотности холостой пробы для градуировки (7.3.11.3), измеренной относительно
дистиллированной воды, то следует установить и устранить причины этого отличия. Наиболее веро-
ятная причина — загрязнение используемых химических реактивов и/или дистиллированной воды,
недостаточная чистота посуды.
7.4		Проведение измерений — аналогично 6.3.2 с учетом требований по 7.3.12. В качестве рас-
твора сравнения используют холостую пробу, приготовленную по 7.3.14.
7.5		Обработка результатов измерений • по 6.3.3 с использованием метрологических характери-
стик по таблице 2.
7.6		Метрологические характеристики
Метод обеспечивает получение результатов измерения с метрологическими характеристиками,
не превышающими значений, приведенных в таблице 2, при доверительной вероятности Р = 0,95.
Таблица 2
Диапазон измерений массовой кон-
центрации марганца, мг/дм3	Предел повторяемости
(относительное значение
допускаемого расхождения
между двумя результата-
ми. полученьями в усло-
виях повторяемости при Р
= 0,95)
г.%	Предел воспроизводимости
(относительное значение
допускаемого расхождения
между двумя результатами
измерений, полученными в
условиях воспроизводимо-
сти при
Р = 0,95) R. %	Показатель точности
(границы* относитель-
ной погрешности при
вероятности
Р=0.95)*б,%	
От 0.01 до 0,05 включ	28	42	30	
Св. 0,05 до 0,20 включ	20	35	25	
Св. 0,2 до 5,0 включ.	14	21	15	
* Установленные численные значения границ относительной погрешности соответствуют численным
значениям расширенной неопределенности (в относительных единицах) иети при коэффициенте охвата к = 2.	

Если пробу воды разбавляли (6.3.2, 7.4) то используют значения метрологических характери-
стик по таблице 2 для разбавленной пробы.
7.7		Контроль качества результатов измерений — по 6.3.5.
7.8		Оформление результатов измерений — по 6.3.6 с использованием метрологических
характеристик по таблице 2.
Библиография
(1] Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 76-2004. Государственная система обеспече-
ния единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа

УДК 628.1.033:006.354

МКС 13.060.50

TH ВЭД 220100000

220110000
Ключевые слова: питьевая вода, вода подземных источников, вода поверхностных источников, мас-
совая концентрация марганца, фотометрические методы, испытания
Подписано в печать 03.03.2015. Формат 60х84’/».
Усл. печ. л. 2,33. Тираж 31 экз. Зак. 1096
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта
ФГУП <СТАНДАРТИНФОРМ»,
123995 Москва. Гранатный пер., 4.
wwwgostinfo.ru info@gostinfo.ru