МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

ГОСТ
31954—
2012

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ
ВОДА ПИТЬЕВАЯ
Методы определения жесткости
(ISO 6059:1984, NEQ)
(ISO 7980:1986, NEQ)
Издание официальное
Москва
Стандартанформ
2018

ГОСТ 31954—2012
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан-
дартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные
положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар-
ственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при-
нятия. обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1		ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Протектор» совместно с Закры-
тым акционерным обществом «Центр исследования и контроля воды»
2		ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3		ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (по
переписке, протокол от 3 декабря 2012 г. № 54)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по
МК(ИСО 3166)004—97	Сокращенное наименование национального
органа по стандартизации	
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения	
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь	
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан	
Кыргызстан	KG	Кыргыэстандарт	
Молдова	MD	Молдова-Стандарт	
Россия	RU	Росстандарт	
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт	
Узбекистан	UZ	Уэстандарт	

4		Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря
2012 г. № 1899-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31954—2012 введен в действие в качестве
национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.
5		В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения международных стандартов:
-ISO 6059:1984 «Качество воды. Определение суммарного содержания кальция и магния.
Титриметрический метод с применением ЭДТА» («Water quality — Determination of the sum of calcium
and magnesium — EDTAtitrimetric method», NEQ);
- ISO 7980:1986 «Качество воды. Определение кальция и магния. Атомно-абсорбционный спек-
трометрический метод» («Water quality — determination of calcium and magnesium — Atomic absorption
spectrometric method», NEQ).
Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 52407—2005
6		ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
7		Издание (июль 2018 г.) с Поправкой (ИУС 1—2017)
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информаци-
онном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном
информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены
настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном
информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация,
уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования —
на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в
сети Интернет (www.gost.ru)
© ISO, 1984 — Все права сохраняются
© ISO, 1986 — Все права сохраняются
© Стандартинформ, оформление, 2018
В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроиз-
веден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии
ill
ГОСТ 31954—2012
Содержание
1		Область применения	1
2		Нормативные ссылки	1
3		Отбор проб	2
4		Комплексонометрический	метод (метод А)	2
5		Методы атомной спектрометрии 	7
Библиография	11
Введение
Жесткость воды является одним из основных показателей, характеризующим применение воды в
различных отраслях.
Жесткостью воды называется совокупность свойств, обусловленных содержанием в ней щелоч-
ноземельных элементов, преимущественно ионов кальция и магния.
В зависимости от pH и щелочности воды жесткость выше 10 ’Ж может вызывать образование
шлаков в распределительной системе водоснабжения и накипи при нагревании. Вода жесткостью ме-
нее 5 °Ж может оказывать коррозионное воздействие на водопроводные трубы. Жесткость воды может
влиять и на применяемость для потребления человеком сточки зрения ее вкусовых свойств.
При комплексонометрическом (титриметрическом) определении жесткости ионы алюминия, кад-
мия, свинца, железа, кобальта, меди, марганца, олова и цинка влияют на установление эквивалентной
точки и мешают определению. Ионы ортофосфата и карбоната могут осаждать кальций в условиях
титрования. Определению могут также мешать некоторые органические вещества. Если мешающее
влияние невозможно устранить, определение жесткости рекомендуется проводить методами атомной
спектрометрии.
Настоящий стандарт предусматривает использование различных методов определения жестко-
сти воды с учетом приведения количественной характеристики жесткости воды (единицы жесткости)
через градусы жесткости (°Ж) по ГОСТ 31865.
ГОСТ 31954—2012
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ВОДА ПИТЬЕВАЯ
Методы определения жесткости
Drinking water Methods of hardness determination
Дата введения — 2014—01—01
1		Область применения
Настоящий стандарт распространяется на природные (поверхностные и подземные) воды, в том
числе воды источников питьевого водоснабжения, а также на питьевую воду, в том числе расфасован-
ную в емкости, и устанавливает следующие методы определения жесткости воды:
- комплексонометрический метод (метод А);
• методы атомной спектрометрии (методы Б и В).
Метод Б применяют для определения массовой концентрации ионов кальция и магния.
Метод В является арбитражным по отношению к другим методам определения жесткости.
2		Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные
стандарты:
ГОСТ ИСО/МЭК 17025—2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибро-
вочных лабораторий
ГОСТ 17.1.5.05—85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхност-
ных и морских вод, льда и атмосферных осадков
ГОСТ 1770—74 (ISO 1042—83, ISO 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная.
Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия
ГОСТ 2053—77 Реактивы. Натрий сернистый 9-водный. Технические условия
ГОСТ 3118—77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия
ГОСТ 3760—79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия
ГОСТ 3773—72 Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия
ГОСТ 4233—77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия
ГОСТ 4328—77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия
ГОСТ 4461—77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия
ГОСТ 5456—79 Реактивы. Гидроксиламина гидрохлорид. Технические условия
ГОСТ 5457—75 Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия
ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 10652—73 Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин-Ы.М.М'.М'-тетрауксусной кислоты
2-водная (трилон Б). Технические условия
ГОСТ 17433—80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности
ГОСТ 18300—87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия
ГОСТ 23950—88 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации стронция
ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры
и размеры.
ГОСТ 29169—91 (ИСО 648—77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой
Издание официальное
ГОСТ 29227—91 (ИСО 835-1—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные.
Часть 1. Общие требования
ГОСТ 29251—91 (ИСО 385-1—84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие
требования
ГОСТ 31861—2012 Вода. Общие требования к отбору проб
ГОСТ 31862—2012 Вода питьевая. Отбор проб
ГОСТ 31865—2012 Вода. Единица жесткости
ГОСТ 31870—2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной
спектрометрии
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю
«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам еже-
месячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен-
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
применяется в части, не затрагивающей згу ссыпку.
3		Отбор проб
Общие требования к отбору проб — по ГОСТ 31861, ГОСТ 31862 и ГОСТ 17.1.5.05.
Пробу отбирают объемом не менее 400 см3 для анализа по методу А и не менее 200 см3 для ана-
лиза по методам Б и В в емкость, изготовленную из полимерных материалов или стекла.
Срок хранения пробы воды — не более 24 ч.
Для увеличения срока хранения пробы и для предотвращения осаждения из воды карбонатов
кальция (что характерно для подземных или бутилированных вод) пробу подкисляют кислотой до
pH < 2. При определении жесткости по методу А подкисление проводят соляной кислотой, по мето-
ду Б — соляной или азотной кислотой, при использовании метода В — азотной кислотой. Контроль pH
проводят по универсальной индикаторной бумаге или с использованием pH-метра. Срок хранения под-
кисленной пробы воды — не более 1 мес.
Для воды, расфасованной в емкости, сроки и температурные условия хранения должны соответ-
ствовать требованиям, указанным в нормативной документации на готовую продукцию.
4		Комплексонометрический метод (метод А)
4.1		Сущность метода
Метод основан на образовании комплексных соединений трилона Б с ионами щелочноземельных
элементов. Определение проводят титрованием пробы раствором трилона Б при pH = 10 в присутствии
индикатора. Наименьшая определяемая жесткость воды — 0,1 °Ж.
Если исследуемая проба была подкислена для консервации или проба имеет кислую среду, то
в аликвоту пробы добавляют раствор гидроксида натрия (см. 4.3.8) до pH = 6—7. Если проба воды
имеет сильнощелочную среду, то в аликвоту пробы добавляют раствор соляной кислоты (см. 4.3.7) до
pH = 6 - 7. Контроль pH проводят по универсальной индикаторной бумаге или с использованием
pH-метра. Для удаления из воды карбонат и бикарбонат ионов (что характерно для подземных или бу-
тылированных вод) после добавления к аликвоте пробы раствора соляной кислоты до pH = 6—7 прово-
дят ее кипячение или продувание воздухом или любым инертным газом в течение не менее пяти минут
для удаления углекислого газа. Критерием наличия в воде значительного количества карбонатов может
служить щелочная реакция воды.
Присутствие в воде более 10 мг/дм3 ионов железа; более 0,05 мг/дм3 каждого из ионов меди,
кадмия, кобальта, свинца; свыше 0,1 мг/дм3 каждого из ионов марганца (II), алюминия, цинка, кобальта,
никеля, олова, а также цветность более 200 и повышенная мутность вызывают при титровании не-
четкое изменение окраски в точке эквивалентности и приводят к завышению результатов определения
жесткости. Ортофосфат- и карбонат-ионы могут осаждать кальций в условиях титрования при pH = 10.
Для уменьшения влияния содержащихся в воде цинка до 200 мг/дм3, алюминия, кадмия, свинца
до 20 мг/дм3, железа до 5 мг/дм3, марганца, кобальта, меди, никеля до 1 мг/дм3 к аликвоте пробы до
введения индикатора добавляют 2 см3 раствора сульфида натрия (см. 4.3.6); для уменьшения влияния
марганца до 1 мг/дм3, железа, алюминия до 20 мг/дм3, меди до 0,3 мг/дм3 добавляют от 5 до 10 капель
раствора гидроксиламина гидрохлорида (см. 4.3.5). Мутность (взвешенные вещества) пробы устраняют
фильтрованием через мембранные фильтры с диаметром пор 0,45 мкм или бумажные обеззоленные
фильтры «синяя лента». Влияние цветности и других факторов устраняют разбавлением пробы в ходе
анализа по 4.5, если это позволяет определяемое значение жесткости воды.
Примечание — Фильтрование пробы может привести к занижению результатов определения жесткости
воды, особенно воды с щелочной реакцией.
Если мешающие влияния устранить невозможно, то определение жесткости проводят методами
атомной спектрометрии.
4.2		Средства измерения, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы
Государственный (межгосударственный) стандартный образец (ГСО) состава жесткости (общей
жесткости) воды с относительной погрешностью аттестованного значения при доверительной вероят-
ности Р = 0.95 не более ± 1,5 %.
Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 220 г, обеспечивающие точность
взвешивания с пределом допускаемой абсолютной погрешности не более ± 0,75 мг.
pH-метр любого типа.
Колбы мерные по ГОСТ 1770 2-го класса точности.
Пипетки градуированные по ГОСТ 29227 2-го класса точности или пипетки с одной отметкой по
ГОСТ 29169 2-го класса точности.
Бюретки по ГОСТ 29251 2-го класса точности вместимостью 25 см3 и (или) 10 см3 или полуавто-
матический цифровой титратор (цифровая бюретка) вместимостью 30 или 50 см3 с шагом дозирования
не более 0,05 см3.
Мерные цилиндры (мензурки) по ГОСТ 1770.
Колбы плоскодонные или конические по ГОСТ 25336.
Капельница 2-50 ХС по ГОСТ 25336.
Воронки лабораторные по ГОСТ 25336.
Стаканы химические термостойкие по ГОСТ 25336.
Устройство для фильтрования проб с использованием мембранных фильтров.
Фильтры мембранные с диаметром пор 0,45 мкм или бумажные обеззоленные «синяя лента».
Шкаф сушильный лабораторный, поддерживающий температуру (80 ± 5) °C.
Бумага универсальная индикаторная для контроля pH.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 и (или) бидистиллированная (вода дистиллированная, пе-
регнанная повторно в стеклянных емкостях).
ГСО состава трилона Б массовой долей 2-водной динатриевой соли зтилендиамин-М.М.ЬГ.ЬГ-тет-
рауксусной кислоты не менее 99,5 % или стандарт-титр (фиксанал) трилона Б или трилон Б
(этилендиамин-М,М,1М',М'-тетрауксусной кислоты динатриевая соль 2-водная) по ГОСТ 10652, ч. д. а.
или х. ч.
ГСО состава водного раствора ионов магния с относительной погрешностью аттестованного зна-
чения при доверительной вероятности Р = 0,95 не более ±1,0% или стандарт-титр (фиксанал) сульфа-
та (сернокислого) магния.
Стандарт-титр (фиксанал) соляной кислоты или азотной кислоты с молярной концентрацией
0,1 моль/дм3.
Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300.
Индикатор эриохром черный Т (хромогеновый черный ЕТ) или хромовый темно-синий кислотный
(кислотный хромовый синий Т).
Аммония хлорид по ГОСТ 3773, ч. д. а.
Аммиак водный по ГОСТ 3760 (25 %-ный), х. ч.
Кислота соляная по ГОСТ 3118, х. ч., или азотная по ГОСТ 4461, х. ч.
Натрия гидроксид по ГОСТ 4328, х. ч.
Натрия хлорид по ГОСТ 4233, х. ч.
Натрия сульфид по ГОСТ 2053, ч. д. а.
Гидроксиламина гидрохлорид по ГОСТ 5456, ч. д. а. или х. ч.
Примечание — Допускается применение других средств измерений, оборудования и реактивов, в том
числе импортных, с техническими и метрологическими характеристиками не хуже указанных.
(Поправка).
4.3		Приготовление растворов и индикаторов
4.3.1		Раствор трилона Б молярной концентрации 25 ммоль/дм3
Трилон Б высушивают при 80 °C в течение двух часов, отвешивают 9,31 г, помещают в мерную
колбу вместимостью 1000 см3, растворяют в теплой от 40 4С до 60 «’С бидистиллированной воде и
после охлаждения раствора до комнатной температуры доводят до метки бидистиллированной водой.
Установку поправочного коэффициента к концентрации раствора трилона Б (см. 4.4), приготовленного
из навески, проводят по раствору сульфата магния (см. 4.3.2). Раствор из ГСО состава трилона Б или
стандарт-титра (фиксанала) трилона Б готовят в соответствии с инструкцией по применению, разбав-
ляя его до требуемой концентрации.
Раствор трилона Б пригоден для использования в течение 6 мес. Рекомендуется не реже одного
раза в месяц проверять значение поправочного коэффициента.
4.3.2		Раствор ионов магния молярной концентрации 25 ммоль/дм3
Раствор готовят из ГСО состава водного раствора ионов магния или стандарт-титра (фиксанала)
сульфата (сернокислого) магния в соответствии с инструкцией по его применению, при необходимости
разбавляя до требуемой концентрации.
Примечание — Если в используемых стандарт-титрах (фиксаналах) или ГСО состава водных растворов
концентрация вещества выражена в нормальностях (н), мг/дм3, г/м3 и т. п., необходимо провести пересчет концен-
трации вещества в моль/дм3
4.3.3		Буферный раствор pH = (10 ± 0,1)
Для приготовления 500 см3 буферного раствора 8 мерную колбу вместимостью 500 см3 помеща-
ют 10 г хлорида аммония, добавляют 100 см3 бидистиллированной воды для его растворения и 50 см3
25 %-ного водного аммиака, тщательно перемешивают и доводят до метки бидистиллированной водой.
Буферный раствор пригоден для использования в течение 2 мес при его хранении в плотно закры-
той емкости, изготовленной из полимерного материала. Рекомендуется периодически перед примене-
нием буферного раствора проверять его pH с использованием pH-метра. Если значение pH изменилось
более чем на 0,2 единицы pH, то готовят новый буферный раствор.
4.3.4		Индикаторы
4.3.4.1		Раствор индикатора
Для приготовления 100 см3 раствора индикатора в стакан вместимостью не менее 100 см3 по-
мещают 0.5 г индикатора эриохром черный Т, добавляют 20 см3 буферного раствора, тщательно пере-
мешивают и добавляют 80 см3 этилового спирта. Раствор пригоден для использования в течение 10 сут
при хранении в темной стеклянной емкости.
Допускается вместо индикатора эриохром черный Т использовать индикатор хромовый темно-си-
ний кислотный, раствор которого готовят аналогичным способом. Срок хранения этого раствора — не
более 3 мес.
4.3.4.2		Сухая смесь индикатора
Сухую смесь индикатора готовят в следующей последовательности: 0,25 г эриохрома черного Т
смешивают с 50 г хлорида натрия в фарфоровой ступке и тщательно растирают. Смесь пригодна для
использования в течение одного года при хранении в темной стеклянной емкости.
4.3.5		Раствор гидроксиламина гидрохлорида
Для приготовления 100 см3 раствора 1 г гидрокси ламина гидрохлорида (NH2OH • HCI) растворяют
в 100 см3 бидистиллированной воды. Раствор пригоден для использования в течение 2 мес.
4.3.6		Раствор сульфида натрия
Для приготовления 100 см3 раствора 5 г сульфида натрия Na2S - 9Н2О или 3,5 г Na2S - 5Н2О рас-
творяют в 100 см3 бидистиллированной воды. Раствор готовят вдень проведения определений.
4.3.7		Раствор соляной кислоты молярной концентрации 0,1 моль/дм3
В мерную колбу вместимостью 1000 см3, наполовину заполненную бидистиллированной водой,
наливают 8 см3 соляной кислоты и доводят до метки бидистиллированной водой. Срок хранения рас-
твора — не более 6 мес.
Приготовление раствора кислоты из стандарт-титра (фиксанала) проводят в соответствии с ин-
струкцией по его приготовлению.
4.3.8		Раствор гидроксида натрия молярной концентрации 0,2 моль/дм3
Для приготовления 1000 см3 раствора в стакан помещают 8 г гидроксида натрия, растворяют в би-
дистиллированной воде, после остывания раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3
и доводят до метки бидистиллированной водой. Срок хранения раствора 8 емкости из полимерного
материала — не более 6 мес.
4.4		Установление коэффициента поправки к концентрации раствора трилона Б
В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 10,0 см3 раствора ионов магния (см. 4.3.2), до-
бавляют 90 см3 бидистиллированной воды, 5 см3 буферного раствора (см. 4.3.3), от 5 до 7 капель рас-
твора индикатора (см. 4.3.4.1) или от 0,05 до 0,1 г сухой смеси индикатора (см. 4.3.4.2) и сразу титруют
раствором трилона Б (см. 4.3.1) до изменения окраски в эквивалентной точке от винно-красной (красно-
фиолетовой) до синей (с зеленоватым оттенком) при использовании индикатора эриохром черный Т, а
при использовании индикатора хромовый темно-синий кислотный до синей (сине-фиолетовой).
Раствор трилона Б в начале титрования добавляют довольно быстро при постоянном перемеши-
вании. Затем, когда цвет раствора начинает меняться, раствор трилона Б добавляют медленно. Экви-
валентной точки достигают при изменении окрашивания, когда цвет раствора перестает меняться при
добавлении капель раствора трилона Б.
Титрование проводят на фоне титрованной контрольной пробы. В качестве контрольной пробы
можно использовать немного перетитрованную анализируемую пробу. За результат принимают средне-
арифметическое значение результатов не менее двух определений. Значение коэффициента поправки
должно быть равным 1,00 ± 0,03.
Коэффициент поправки К к концентрации раствора трилона Б рассчитывают по формуле
где V— объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование, см3,
1		о — объем раствора ионов магния (см. 4.3.2), см3.
Примечание — При приготовлении растворов по 4.3—4.4 допускается вместо бидистиллированной воды
использовать дистиллированную воду, если определяемое значение жесткости более 1 ’Ж.
4.5		Порядок проведения определений
4.5.1		Выполняют два определения, для чего пробу анализируемой воды делят на две части.
4.5.2		В колбу вместимостью 250 см3 помещают первую часть аликвоты пробы анализируемой
воды объемом 100 см3, 5 см3 буферного раствора (см. 4.3.3), от 5 до 7 капель раствора индикатора
(см. 4.3.4.1) или от 0,05 до 0,1 г сухой смеси индикатора (см. 4.3.4.2) и титруют раствором трилона Б
(см. 4.3.1), как описано в 4.4.
4.5.3		Вторую часть аликвоты пробы объемом 100 см3 помещают в колбу вместимостью 250 см3,
добавляют 5 см3 буферного раствора, от 5 до 7 капель раствора индикатора или от 0,05 до 0,1 г су-
хой смеси индикатора, добавляют раствор трилона Б, которого берут на 0,5 см3 меньше, чем пошло
на первое титрование (см. 4.5.2), быстро и тщательно перемешивают и титруют (дотитровывают), как
описано в 4.4.
Примечания
1		Нечеткое изменение окраски индикатора в эквивалентной точке или изменение окраски на серый цвет ука-
зывает на присутствие мешающих веществ Устранение мешающих влияний — по 4.1. Если мешающие влияния
устранить невозможно, определение жесткости проводят методами атомной спектрометрии (см. раздел 5).
2		Если расход раствора трилона Б превышает 20 см3 — при использовании бюретки вместимостью 25 см3
или 9 см3 — при использовании бюретки вместимостью 10 см3, то объем анализируемой пробы уменьшают, до-
бавляя в нее бидистиллированную воду до объема 100 см3. Аликвоту пробы уменьшают и для устранения влияния
цветности воды.
3		Если расход раствора трилона Б менее 1 см3 — при использовании бюретки вместимостью 25 см3 или ме-
нее 0,5 см3 — при использовании бюретки вместимостью 10 см3, то рекомендуется использовать раствор трилона
Б молярной концентрацией 5 ммоль/дм3 или 2,5 ммоль/дм3 соответственно. Раствор трилона Б по 4 3.1 разбавля-
ют в 5 или 10 раз
4.6		Обработка результатов определения
4.6.1		Жесткость воды Ж. °Ж, рассчитывают по формуле

(2)

MF-K-Vyp
где М — коэффициент пересчета, равный 2СТР,
где Стр — концентрация раствора трилона Б, моль/м3 (ммоль/дм3), (как правило М = 50);
F— множитель разбавления исходной пробы воды при консервировании (как правило F- 1);
К — коэффициент поправки к концентрации раствора трилона Б, рассчитанный по формуле (1);
Утр — объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование, см3;
Упр — объем пробы воды, взятой для анализа, см3.
4.6.2		За результат измерения принимают среднеарифметическое значение результатов двух
определений. Приемлемость результатов определений оценивают исходя из условия:
(3)
где г — предел повторяемости (см. таблицу 1);
Ж) и Ж2 — результаты определений по 4.5.2 и 4.5.3, °Ж.
Если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение, то определе-
ние жесткости воды повторяют. Проверку приемлемости в этом случае проводят по [1, раздел 5].
4.7		Метрологические характеристики
Метод обеспечивает получение результатов измерений с метрологическими характеристиками, не
превышающими значений, приведенных в таблице 1. при доверительной вероятности Р = 0,95.
Таблица 1
Диапазон измерений
жесткости Ж. *Ж	Показатель точности (границы* интервала,
в котором погрешность находится с дове-
рительной вероятностью Р = 0,95), * Д, *Ж	Предел повторяемо-
сти г. *Ж	Предел воспроизводи-
мости R. *Ж	
От 0,1 до 0,4 включ	0,05	0,05	0,07	
Св. 0,4	0,15-Ж	0.1 Ж	0,21 Ж	
* Установленные численные значения границ интервала для погрешности соответствуют численным	
значениям расширенной неопределенности U0TH (в относительных единицах) при коэффициенте охвата к = 2.
Оценку неопределенности проводят как указано в (2).	

4.8		Контроль показателей качества результатов измерений
Контроль показателей качества результатов измерений в лаборатории предусматривает проведе-
ние контроля стабильности результатов измерений с учетом требований [1, раздел 6] или [3] с приме-
нением ГСО или раствора ГСО состава жесткости воды, в наибольшей степени отражающего значение
жесткости анализируемых в лаборатории вод.
Примечание — Если в используемых ГСО жесткость выражена в ммоль/дм3 (моль/м3), необходимо про-
вести пересчет в градусы жесткости*.
4.9		Оформление результатов
Результаты измерений регистрируют в протоколе (отчете) по ГОСТ ИСО/МЭК 17025. В протоколе
указывают применяемый в лаборатории метод по настоящему стандарту.
Значение жесткости воды, выраженное в ммоль/дм3, численно равно значению, выраженному в °Ж.
Результат измерений может быть представлен в виде:
(Ж±Д),	(4)
где Ж — значение жесткости воды. °Ж;
Д — границы интервала, в котором погрешность определения жесткости воды находится сдовери-
тельной вероятностью Р= 0.95 (см. таблицу 1).
5		Методы атомной спектрометрии
5.1		Определение жесткости воды методом измерения концентраций ионов кальция
и магния пламенной атомно-абсорбционной спектрометрией (метод Б)
5.1.1		Сущность метода
Метод основан на измерении резонансного поглощения света свободными атомами химических
элементов магния и кальция при прохождении света через атомный пар исследуемого образца, образу-
ющийся в пламени. Для устранения мешающих влияний в аликвоту пробы добавляют хлорид лантана
или хлорид цезия.
5.1.2		Средства измерения, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы — по 4.2 со
следующими дополнениями:
атомно-абсорбционный спектрометр, настроенный и установленный в соответствии с руковод-
ством (инструкцией) по эксплуатации, оборудованный для использования пламени воздух-ацетилен
или закись азота-ацетилен, лампой с полым катодом для определения кальция и магния.
Примечание — Пламя закись азота-ацетилен рекомендуется применять, если состав проб сложный или
неизвестный, а также для проб с высоким содержанием фосфатов, сульфатов, ионов алюминия или кремния;
ГСО состава водных растворов иона магния и иона кальция с относительной погрешностью атте-
стованных значений массовых концентраций не более ± 1 % при доверительной вероятности Р = 0,95;
лантан хлористый семиводный, LaCI3 - 7Н2О или оксид лантана La2O3, х. ч., если используют
воздушно-ацетиленовое пламя, или цезий хлористый CsCI, х. ч., если используют пламя закись азота-
ацетилен;
закись азота;
воздух сжатый по ГОСТ 17433;
ацетилен по ГОСТ 5457.
5.1.3		Приготовление растворов
5.1.3.1		Раствор хлорида лантана, массовой концентрацией лантана 20 г/дм3
Для приготовления 1000 см3 раствора 24 г оксида лантана медленно и осторожно растворяют
в 50 см3 концентрированной соляной кислоты, взбалтывая до растворения оксида лантана, раствор
переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3 и доводят до метки бидистиллированной водой или
54 г хлорида лантана растворяют в от 500 до 600 мл раствора соляной кислоты (см. 4.3.7), переносят в
мерную колбу вместимостью 1000 см3 и доводят до метки раствором соляной кислоты. Срок хранения
раствора — не более 3 мес.
5.1.3.2		Раствор хлорида цезия, массовой концентрацией цезия 20 г/дм3
Для приготовления 1000 см3 раствора в мерную колбу вместимостью 1000 см3 помещают 25 г
хлорида цезия и доводят до метки раствором соляной кислоты (см. 4.3.7). Срок хранения раствора —
не более 3 мес.
5.1.3.3		Основной раствор кальция-магния
Для приготовления основного раствора кальция-магния массовой концентрацией кальция
20 мг/дм3 и магния 4 мг/дм3 в мерную колбу вместимостью 1000 см3 пипеткой вносят 20,0 см3 ГСО со-
става водного раствора кальция массовой концентрацией 1 г/дм3 и 4,0 см3 ГСО состава водного раство-
ра магния массовой концентрацией 1 г/дм3 и доводят до метки раствором соляной кислоты (см. 4.3.7).
Допускается готовить основной раствор кальция-магния с другими значениями концентраций ионов
кальция и магния, в наибольшей степени отражающими состав анализируемых вод. Срок хранения
раствора — не более 2 мес.
5.1.3.4		Градуировочные растворы кальция и магния
В семь мерных колб вместимостью 100 см3 добавляют 10 см3 раствора хлорида лантана
(см. 5.1.3.1), если используют воздушно-ацетиленовое пламя, или 10 см3 раствора хлорида цезия
(см. 5.1.3.2), если используют пламя закись азота-ацетилен; затем в шесть мерных колб добавляют
необходимый объем основного раствора кальция-магния (см. таблицу 2), в седьмую колбу его не до-
бавляют (холостой раствор). Доводят содержимое всех семи колб до метки раствором соляной кислоты
(см. 4.3.7). Срок хранения раствора — не более 1 мес.
Примеры получаемых концентраций градуировочных растворов кальция и магния приведены в
таблице 2.
Таблица 2
Массовая концентрация, мг/дм3	Объем основного раствора капьция-магния, см3	
	0	5	10	15	25	50	75	
ионов кальция	0	1.0	2.0	3.0	5.0	10	15	
ионов магния	0	0.2	0,4	0,6	1.0	2,0	3,0	

5.1.4		Подготовка спектрометра
5.1.4.1		Атомно-абсорбционный спектрометр готовят к работе в соответствии с руководством
(инструкцией) по эксплуатации. Значения аналитических длин волн для кальция составляет 422,7 нм,
для магния — 285,2 нм.
5.1.4.2		Градуировка спектрометра
В соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации спектрометра градуировочные рас-
творы распыляют в пламени горелки и регистрируют поглощение каждого элемента на аналитической
длине волны. В промежутках между градуировочными растворами рекомендуется вводить раствор со-
ляной кислоты. Градуировочные зависимости абсорбции кальция и магния от их содержания в градуи-
ровочных растворах устанавливают по среднеарифметическим значениям результатов трех измерений
для каждого градуировочного раствора за вычетом среднеарифметического значения результата трех
измерений холостого раствора.
5.1.4.3		Контроль стабильности градуировочных зависимостей проводят через каждые десять
проб, повторяя измерение одного из градуировочных растворов. Если измеренная концентрация этого
градуировочного раствора отличается от действительной более чем на 7 %, то градуировку повторяют.
5.1.5		Подготовка проб для анализа
В мерные колбы вместимостью 100 см3 вносят по 10 см3 раствора хлорида лантана, если ис-
пользуют воздушно-ацетиленовое пламя, или 10 см3 раствора хлорида цезия, если используют пламя
закись азота-ацетилен, затем добавляют аликвоту пробы воды (как правило не более 10 см3) и доводят
до метки раствором соляной кислоты (см. 4.3.7).
Если измеренное содержание кальция или магния в исследуемой пробе выше максимальных зна-
чений. установленных при градуировке спектрометра, то для определений используют уменьшенный
объем анализируемой пробы.
Примечания
1		При приготовлении растворов по 5.1.3, 5.1.5 допускается использовать мерные колбы меньшей вмести-
тельности, пропорционально уменьшая объемы применяемых растворов и аликвот
2		При приготовлении растворов по 5.1.3, 5.1.5, 5.1.6 вместо раствора соляной кислоты допускается исполь-
зовать раствор азотной кислоты молярной концентрацией 0,1 моль/дм3
5.1.6		Порядок проведения определения
5.1.6.1		В соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации спектрометра в него вводят
анализируемые растворы, подготовленные по 5.1.3.4, а в промежутках между ними — раствор соляной
кислоты (см. 4.3.7). Определяют поглощение каждого элемента при аналитической длине волны.
5.1.6.2		Одновременно проводят холостой опыт, используя те же реактивы и в тех же количествах,
что и при подготовке проб по 5.1.5. заменив исследуемый объем анализируемой пробы бидистиллиро-
ванной водой.
5.1.7		Обработка результатов определения
По градуировочной зависимости (см. 5.1.4.2), в том числе с использованием программного
обеспечения спектрометра, определяют массовые концентрации кальция и магния в исследуемых
растворах и в холостом растворе и вычисляют содержание кальция и магния в пробе, учитывая раз-
бавление пробы и значение, полученное в опыте с холостым раствором.
Жесткость воды Ж, <Ж, рассчитывают по формуле
ж =	(5)
*Т1
где С, — массовая концентрация элемента в пробе воды, определенная по градуировочной зависимо-
сти. за вычетом результата анализа холостого раствора, мг/дм3;
— массовая концентрация элемента, мг/дм3 , численно равная его 1/2 моля;
F— множитель разбавления исходной пробы воды при консервировании (как правило F = 1);
Ук — вместимость колбы, в которой проводили подготовку пробы, по 5.1.5, см3;
Vn — объем пробы воды, взятой для анализа, см3.
5.1.8		Метрологические характеристики
Метод обеспечивает получение результатов измерений элементов (кальция и магния) с метроло-
гическими характеристиками, не превышающими значений, приведенных в таблице 3, при доверитель-
ной вероятности Р= 0,95.
Таблица 3
Диапазон измерений	Показатель точности (границы* интервала.	Предел	Предел вослроиз-	
концентрации элементов.	в котором погрешность измерения находится	повторяемости	водимости R.	
С, мг/дм3	с доверительной вероятностью Р « 0.95) ± Дэ, мг/дм3	г, мг/дм3	мг/дм3	
От 1.0 до 50 включ.	0,1 • С	0,1 • С	0,14 С	
Св. 50	0,07 С	0,07 С	0.1 - С	
* Установленные численные значения границ интервала для погрешности соответствуют численным зна-	
чениям расширенной неопределенности	(в относительных единицах) при коэффициенте охвата к = 2. Оцен-	
ку неопределенности проводят как указано в [2].			

5.1.9		Контроль показателей качества результатов определений — по 4.8. При этом вместо ГСО
состава жесткости воды можно использовать ГСО состава водных растворов ионов магния и кальция.
Значения пределов повторяемости и воспроизводимости — в соответствии с таблицей 3.
5.1.10		Оформление результатов — по 4.9. Значение А рассчитывают по формуле
А = ^2(ДЭ /С;э)2,	(6)
где Дэ — границы интервала, в котором погрешность измерения элемента в пробе воды находится с
доверительной вероятностью Р = 0,95, мг/дм3 (см.таблицу 3);
Сю — массовая концентрация элемента, мг/дм3, численно равная 1/2 его моля.
Примечание — В случае необходимости расчета жесткости воды с учетом содержания и других ще-
лочноземельных элементов определение ионов стронция проводят по ГОСТ 23950, бария — по ГОСТ 31870,
при этом значение жесткости рассчитывают по формуле (7), контроль показателей — по 5.2.2, оформление
результатов — по 5.2.3.
5.2		Определение жесткости воды методом измерения концентраций ионов
щелочноземельных элементов атомно-эмиссионной спектрометрией с индуктивно
связанной плазмой (метод В)
5.2.1		Определение содержания в пробе воды ионов щелочноземельных элементов (магния, каль-
ция, стронция, бария) проводят по ГОСТ 31870.
Жесткость воды Ж, °Ж, рассчитывают по формуле
Ж=Е(С^/С/Э),	(7)
где Cj — массовая концентрация элемента в пробе воды, определенная по ГОСТ 31870, мг/дм3;
Сь— массовая концентрация элемента, мг/дм3, численно равная 1/2 его моля.
5.2.2		Контроль показателей качества результатов измерений — по 4.8. При этом вместо ГСО со-
става жесткости воды можно использовать ГСО состава водных растворов ионов магния, кальция, ба-
рия, стронция; значения пределов повторяемости (сходимости) и воспроизводимости — по ГОСТ 31870
(таблица 4).
5.2.3		Оформление результатов — по 4.9. Значение А рассчитывают по формуле
A = 7s(0,01.5-C,/Cn)2,
где 5 — границы интервала, в котором относительная погрешность определения элемента находится
с доверительной вероятностью Р = 0,95 по ГОСТ 31870 (см. таблицу 3), %;
С, — массовая концентрация элемента в пробе воды, определенная по ГОСТ 31870, мг/дм3;
С,э — массовая концентрация элемента, мг/дм3, численно равная 1/2 его моля.
5.2.4		При концентрации 8 пробе воды ионов стронция и бария менее 10 % (суммарно) от общего
содержания щелочноземельных элементов допускается не учитывать содержание стронция и бария
при расчете жесткости воды.
Библиография
[1]		Международный стандарт	Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 6.
ISO 5725-6:1994	Use in practice of accuracy values (Точность (правильность и прецизионность)
методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точ-
ности на практике)
[2]		Руководство ЕВРОХИМ/СИТАК «Количественное описание неопределенно-
сти в аналитических измерениях». 2-е издание, 2000, пер. с англ. — СПб,
8НИИМ им. ДИ. Менделеева, 2002 г.
[3]		Рекомендация МИ 2681—2004 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики ко-
личественного химического анализа. Процедуры проверки приемлемости
результатов анализа

УДК 663.6:006.354

МКС 13.060.50

Н09

TH ВЭД 220100000	NEQ
220100000

Ключевые слова: питьевая вода, природная вода, жесткость, методы определения, комплексономе-
трия, атомная спектрометрия
Редактор М.И Максимова
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор О.В. Лазарева
Компьютерная верстка Л.А. Круговой
Сдано в набор 20.07.2018. Подписано в печать 07.08.2018. Формат 60»841/е. Гарнитура Ариал.
Усп. печ. п. 2,32. Уч.-изд л. 2,16. Тираж 62 экз. Зак. 801.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта
Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». 123001 Москва. Гранатный пер., 4
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru